A10總有機碳檢測器

操作手冊

MILLIPORE

| 最初啟動 注意：在「Clean」狀態下持續按「Mode」三秒以上會重置UV燈計時。 自動檢測模式 Note:閃爍的數據通常表示之前的或有問題的 ## Fill Time Note:自動及手動檢測接由此設定 手動檢測模式 待機模式 Note:Anatel建議定期校驗來確認系統功能正常。 自動清洗操作 | 用及運送當中A10有可能被污染，所以使用前長時間清洗是非常重要的，在「自我清洗」中A10中的UV會開啟3分鐘以氧化所有殘留的有機物，然後會熄燈一分鐘來冷卻，如此反覆維持到「Mode」按鍵被觸動或電源，連接被改變在「自我清洗」過程中，內部的電磁閥會一直維持在「開」的狀態，使樣本持續流出。 如何開始「自我清洗」狀態： - 拔掉A10側邊電源插頭。 - 在先按住「Mode」按鍵的狀態下插回電源插頭，然後放掉按鍵，顯示幕會出現「Clean」字眼。 - 使A10在這狀態運作一小時，然後按「Mode」，使其進入檢測狀態。 在清洗完後，檢測幾項以確定數據是否穩定，並注意進出口是否有小氣泡存在，這將會嚴重影響讀值，A10 TOC檢測器共有三種操作模式，「自動檢測」、「手動檢測」及「待機」，除非有所改變，狀態會一直維持，A10的活動狀態則是用記號「*」來指示，如果有了一次以上的檢測數據，則「Analysis」顯示會被數值取代。 Millipore建議長期持續使用A10才會有穩定極準確的數值出現，否則每次使用時，要捨棄前三次數據。 接上電源或按一次「Mode」按鍵會隨時進入此狀態，然後會持續顯示最後一次檢測出數據。 在「Fill」狀態下，趕測室會持續沖洗使用者設定之時間，而第一次檢測時，A10會自動的家30秒鐘。 「自動檢測」會持續至外部指令改變，一組閃爍的數據表示是顯示就記錄並可能是不可靠的。 如有任何錯誤被檢測出來，儀器會自動進入兩次「recovery」之常識，如果成功，則進入正常檢測狀態，但如果失敗，A10會進入「待機」狀態，並顯示「Error」，這時請對照「錯洗表」中之說明或重新按「Mode」鍵啟動。 「Fill」的時間由使用者設定，設定參考如下 Fill Time Source Pressure # 1 Minute 15-70 psi 2 Minutes 7-15 psi 3 Minutes 3-7 psi 如何來更改「Fill」設定： - 在檢測模式下，持續按住「Mode」3秒鐘以上，「set fill time」字眼會出現。 - 放開按鍵後，最近設定值會出現。 - 同一鍵去改變設定值，然後在持續按住，等待「Time programmed」出現。 - 放開按鍵A10會回復到正常檢測狀態。 如果水源斷續不穩時，可使用「手動檢測」模式，A10會重複檢測三次並停留在最後一次的數據上，此模式會以雙星號「**」表示狀態進行中。 如何進入手動模式 - 在自動檢測狀態下，按「Mode」進入待機狀態。 - 再按住按鍵3秒以上一直到「Select Analysis」會出現。 - 放鬆按鍵「Auto Analysis」會出現。 - 按一次按鍵「Manual Analysis」會出現，並持續按住時「Manual Selected」會出現。 - 放鬆按鍵，A10會進入手動檢測模式。 每次檢測值如何「自動檢測」般會顯示出來，然第三次會持續顯示4分鐘後進入「Idle」狀態直到再按一次按鍵啟動下一次檢測。 如何回復自動檢測： - 在待機狀態下，按下「Mode」三秒以上直到「Select Analysis」出現。 - 放開按鍵「Manual Analysis」會浮現。 - 按鍵到「Auto Analysis」出現，然後持續按到「Auto Selected」出現。 - 放開按鍵，則A10立即進入自動檢測狀態。 在「自動檢測」模式下，按一下「Mode」按鍵即可進入待機模式，在此模式下A10內部電磁閥會在關閉狀態下，所以樣本不會在內部流動，UV燈不會亮，並且沒有任何檢測動作，另外「手動檢測」在工作結束後以及錯誤被偵測出時，也會進入待機狀態。 A10唯一需保養的，就是UV燈，在正常情況下，半年至一年需更換一次，原因是長期使用燈管會老化，並影響檢測結果。 A10在使用4380小時後需更換，否則會持續發生警告（每10秒鐘）直到更新為止，計時器會重新歸零。 Millipore產品編號（P/N ZFA10UV01）包含所有更換零組件，更換時需一之一字螺絲起子。 更換UV燈： - 拔掉電源。 - UV燈座是由2組彈片扣上，所以在用手固定住上部彈片處，然後將螺絲起子深入下面孔隙處。 - 鬆開螺絲。 - 取下彈片。 - 等5分鐘靜止，使UV燈座墊片恢復彈性，用手指夾住「手指夾緊位置」，然後從坐上將外殼拉下來（圖7）。 - 更換墊片更換UV燈小心不要處碰到感測室內部。 - 套上上、下彈片固定燈座。 - 重新設定UV燈計時功能，並在按下按鍵恢復電源，使之進入自我清洗狀態。 - 按下按鍵三秒以上去清除原先UV燈累計時間，第一次按下按鍵時，「Analysis」會出現，再按一次「Lamp hours reset」出現，然後再按一次重新歸零。 - 放開按鍵重新進入「自我清洗」狀態。 - 由UV燈視窗來確認UV燈有無點亮，然後等待一分鐘確認後再進入「自動檢測」模式。 如果進水太髒會有可能污染感測器，其特徵是數據上下起伏很大，所以在自我清洗下使用UV燈來氧化附著之有機物。 先按下按鍵在插回電源時，A10即進入自我清洗狀態，UV燈會亮、電磁閥會被打開，再按一下按鍵，就結束此狀態。 A10在檢測TOC當中，任何問題都會被檢測出來，並會嘗試兩次去改善狀況，如果成功則進行下去，否則會進入待機狀態並顯示錯誤號碼「Error #X」可以按一下按鍵重新啟動或拔下插上電源會消除「錯誤訊號顯示」，但問題一定要解決。 |
| --- | --- |

| A10 錯誤碼 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 錯誤 | 表示 | 原因 |
| 0 | 無法在電源恢復時進行「自我測試」 | 硬體出問題 |
| 1 | 溝通有誤 | 硬體出問題 |
| 2 | 不良溫度讀值 | 溫度讀值超過工作溫度範圍 |
| 3 | 不良阻抗及溫度讀值 | 兩組數據吻合度不夠 |
| 4 | 溫度太低 | 進水溫度太低（5℃以下） |
| 5 | 溫度太高 | 進水溫度超過35時 |
| 6 | 阻抗太低 | 進水阻抗太低 |
| 7 | 過熱 | 在氧化時，水溫超過60度 |
| 8 | 氧化不完全 | 在時間內氧化不完全 |
| 9 | 低氧化速率 | 氧化速度太低 |

| 操作原理 | A10 TOC檢測器使用專利的方法，利用「光氧化前後」之阻抗改變來推算出TOC數值來，其分析過程分三個狀態「充填」、「氧化」及「偵測」。 在「充填」階段，UV燈會熄掉，內部電磁閥會被打開，這個階段可設定1，2，3分鐘設定，電磁閥會在「充填」結束時關閉，並且檢測阻抗及水溫以資氧化完後之比對用。 在氧化狀態下，電磁閥會關閉UV燈來進行氧化。 最後階段會進行檢測，先將氧化後之阻抗及溫度數值檢測出來後，與先前「充填」後之阻抗及溫度值比對，計算出TOC值來，並顯示在畫面上。 A10 TOC檢測器使用在高純度純水上，並符合下列規範： 性能 操作範圍 1~199 ppb 顯示解析度 1 ppb 再現性 ± 5% 準確度 ± 15%或± 1 ppb （看何者為大） 樣本水 進水壓力 70 psi 溫度 5~35℃ 阻抗 >5 MΩ-cm 操作環境 溫度 15~30℃ 尺寸 200mmL×127mmW×70mmD 電源 AC/12VDC變壓器 組件 顯示 一排16字反射式LCD UV燈 低壓水銀蒸汽 |
| --- | --- |