操作及保養手冊

浸水式殺菌燈

MILLIPORE

導論

浸水式殺菌燈

浸水式殺菌燈（ASM）是設計用來裝載在純水水槽上，其目的是防止微生物孳長及生物膜之產生。ASM使用254nm之波來殺菌，並放置在水槽內部，燈管由石英套來隔離。

ASM出廠時設定在每天早上7點時照射10分鐘，但也可以重新設定，並加長照射時間至60分鐘/每天。

ASM自動儲存日期及時間，即使電源被切斷，會在電源恢復後繼續顯示。UV燈之功能性壽命是一年，系統會提醒使用者更換UV燈，並可在UV燈上看到剩餘可用時間。

規範

尺寸及空間需求

可操作環境

環境溫度………………………………………………...….15-35℃

濕度……………………………………………………………<75%

海拔高度………………………………………….…<2000 meter

電源操作條件

ASM電力消耗……………………………………….………30VA

ASM電壓……………….100, 200 or 230 Volts(local coltage)

UV燈功率………………………………………………….8 Watts

UV燈壽命………………………………………1 year (365 days)

規範

組成材料及特性

ASM外殼清潔…………………………………...清水/溫和清潔劑

ASM外殼材質………………………………………………….ABS

水槽蓋…………………………………………………………HDPE

水槽墊圈……………………………………………………...EPDM

顯示…………………………………….…….雙排字幕；多國語言

安裝及啟始ASM

日期、時間設定

如有需要日期、時間要設定在正確時間上。

按（Menu）2秒鐘。

再按（Menu）一次。

按（operate）星期幾會閃爍。

按(Display)在更改星期幾，一旦正確星

期幾出現，按(operate)接受，這時「月」

會閃爍。

按(Display)來更改月，一旦正確月份出現，

按(operate)接受，這時「日期」出現並會

閃爍。

按(Display)來更改正確之日期，直到出現為

止，按(operate)接受，此時「年」會出現

並會閃爍。

按(Display)來更改正確的年，然後如果正確

年出現，按(operate)接受，「小時」出現並

會閃爍。

按(Display)來更改正確時間，按(operate)

接受，然後分鐘會出現並分鐘會閃爍。

按(Display)來更改分鐘，按(operate)接

受，然後秒會出現並會閃爍。

安裝及啟始ASM

秒僅會設訂在00秒上，按(opeate)

接受，這時12/24小時時間會出現。

按(Display)來選擇12小時AM/PM

或24小時。

按(Menu)回到原始畫面。

注意：完成設定後，再將vent filter裝起來。

現在ASM可以開始正式使用了。

如果不再更改主機設定，則系統會設定在每天上午7:00時開啟UV燈10分鐘來殺菌，但也可以重新加以設定曝光時間及週期，詳述於後。

自動曝光設定

介紹

ASM可以設定一組或二組曝光週期，這些週期會自動24小時重複循環，基本上循環週期是從凌晨零時起至隔日24小時為止，一天內最大容許曝光時間為一小時。

範例一

在UV燈曝光之前之顯示：

表示設定了一組自動曝光週期

表示第二組曝光週期尚未設定

剩餘時間：表示尚餘有60分鐘紫外線殺菌時間在這一天

範例二

代表性的2組曝光週期設定好之後的畫面：

表示設定好的兩組曝光週期，其中只有一組再進行

表示兩組曝光週期同時再進行

當一組自動曝光週期在進行時，計時器會被倒數計時，每天有60分鐘可用，如此可顯示當天已使用之曝光時間及可用餘額。

自動曝光設定

範例三

假設ASM已被設定2組曝光週期，一組是下午一點曝光10分鐘，另一組是下午六點曝光15分鐘，由下列圖示可看出顯示過程。

到今天凌晨為止，可用曝光時間尚餘35分鐘，並且表示今天不會再有曝光機會了。

如何檢視已設定之設定值

由右圖開始，按(Display)

右圖顯示UV燈管剩餘壽命為365天。

再按(Display)一次會顯示出第一組

曝光設定，如果早上七點開始曝光

10分鐘，按(Display)會進入到下一

組設定，如果下一組有沒設定過，

則會顯示出來，如右圖，下午3點

半並曝光20分鐘。

按(Display)可回到原始畫面。

自動曝光設定

自動曝光週期設定

從操作畫面開始

如右圖（或會出現在畫面上）

按(Menu)2秒鐘，會出現右圖

（雖然數字可能會不一樣）

按(Menu)2次

畫面會改變如右圖

按(operate)畫面會出現如右圖2組可

設定自動曝光可被設定。第一組會閃爍

，按(Display)可轉換第一組或第二組。

按(operate)選擇設定組別，以及曝光啟

動時間。

按(Display)來改變啟始時間（小時）

按(operate)來接受這個時間（小時），

這時曝光啟始時間會閃爍（分鐘）。

按(Display)來改變曝光啟始時間（分鐘）

按(operate)來選擇目前所顯示之數值

（分鐘），這時「曝光時間」會閃爍。

按(Display)來改變曝光時間，曝光時間

在兩組設定中不能超過60分鐘，如果當

天有做過手動殺菌時，則自動曝光會被縮

短曝光量（時間）。

啟動手動曝光

ASM可手動開啟曝光，曝光時間從5分鐘到20分鐘，一天可做多次手動曝光。

注意：一天之曝光時間，不管是手動或自動，累計時間不可超過60分鐘，而所剩餘的時間會顯示在右下角。

啟動手動曝光：

- 按(operate)2秒以上，則會啟動手動曝光（12分鐘），並會倒數計時至0分鐘並會顯示「UV lamp on」並閃爍。

- 如果要更換曝光時間，或要確認已設定時間，請遵照下列步驟：

由右圖開始，按(Menu)2秒以上

（或符號會出現在顯示畫面上）

曝光時間可設定（5~20分鐘）按

(Display)來改變曝光時間，以此例

來看，如果不要手動曝光的話，設

定是10分鐘，按(Menu)5次。

如要啟動手動曝光週期，按

(operate)2秒以上，ASM之UV

燈會被點亮，並且「UV lamp on」

字眼會閃爍，並且曝光剩餘時間會減少。

警告：在UV曝光時，不可移動ASM，UV光對眼睛及皮膚有極大傷害。

手動關閉UV燈

ASM在照明當中無法利用按鍵來開關，所以一定要直接拔掉電源插頭，這將使系統回歸原設定上，而ASM在電源恢復時，也不會自動回到UV燈照明狀態。

當曝光時間倒數計時結束後，ASM會回到一般畫面上，如下圖。

UV燈剩餘壽命

ASM UV燈之壽命是固定的（365天），您可以查閱剩餘壽命，如果天數變成零時，「更換UV燈管」會顯示並閃爍。

由右圖畫面起始。

按(Display)來看UV燈剩餘天數。

以上圖為例，還剩下255天

5秒鐘後，會回到原始畫面

保養

更換UV燈管

UV燈管每年需更換一次，當燈管壽命剩下零天時，「更換UV燈管」訊息會出現。

注意：報廢燈管需做回收，因其內部有金屬水銀存在。

警告：當UV燈在照明時，請勿任意移動以免不慎照到眼睛或皮膚，會造成傷害。

更換UV燈管：

- 拔掉電源。

- 拿掉vent filter。

- 提高ASM主要部份，不要提太高，因為中間有電源線連結。

- 拔掉連結到UV燈管上的電源接頭。

- 輕輕的將UV燈管從石英套中拉出來，操作時請戴手套。

- 將新的UV燈管套回去，並照順序裝回去。

- 取消掉「change UV lamp」訊息，請看下列「歸零設定」。

保養

UV燈管重新設定

在更換好UV燈管後，主機需重新設定回到365天

從右邊畫面開始

按(Menu)2秒鐘

按(Menu)3次

其畫面的變化如右

按(operate)一直回到最初畫面

如要確認時間有無重設，按(Display)

UV燈壽命應顯示365天。

在幾秒之後，會回到初始畫面。

問題排除

| 問題 | 原因 | 改善方法 |
| --- | --- | --- |
| 電源LED不會亮，畫面沒有反應 | - 電源線沒有插好 - 停電 - 保險絲燒壞 | - 插好電源 - 檢查電源 - 聯絡Millipore |
| 無法設定60分鐘曝光 | 有些時間可能被佔用了 | 從計時裝置確認時間如何分攤，並縮小自動曝光時間設定 |
| 「Lamp out」訊息 | UV燈不亮 | 檢查電線連接更換UV燈 |
| 「Supp Out」訊息 | UV電源沒有供應 | 聯絡Millipore |
| 「Change UV Lamp」訊息 | UV燈壽命剩下0天 | 更換UV燈 |