MILLI-Q

A10

Academic

Gradient

Biocel

Synthesis

MILLIPORE

超純水製造系統

操作及保養

手冊

MILLI-Q

A10

Academic

Gradient

Biocel

Synthesis

MILLIPORE

# 目錄

目錄	3

如何使用本手冊	4

如何區分不同機型所針對的應用內容	4

警告標誌之意義	4

前言	5

一般說明	5

系統運作原理	5

系統結構流程圖	6

規範	7

裝置	9

系統裝置	9

裝置方法	10

MILLI-Q 系統操作	13

操作的幾種模式	13

標準顯示	13

附加顯示	14

按鍵使用方法	15

Milli-Q 系統啟動	20

保養	21

例行保養時間表	21

例行保養	22

疑難排除	25

疑難排除、訊息	25

警告號碼表	27

系統各部分圖形 - 詳列於手冊之後

# 如何使用本手冊

本手冊是說明如何安裝耗材，使用及保養您的Milli-Q純水系統，雖然Milli-Q系統非常容易使用，但還是強烈建議使用者徹底閱讀本手冊，可防止系統故障，可使使用者更熟悉所有功能及操作指令。

## 如何區分不同 Milli-Q 機型所涵蓋之不同應用內容

本操作手冊使用下述表記來區分。

本手冊描述4種Milli-Q機型及A-10 TOC，並且由每頁最右邊之線條狀態再確認與各機型是否相關。

範例:

針對共同項目 	:  所有線條皆為柱狀。

（表示本功能是用在所有四種機型）

針對特殊系統: Gradient 	:   只有第二條線為柱狀。

（表示本功能僅是用在Gr.）

所有圖形皆收錄在手冊最後之摺頁內。

## 警告

「注意」符號出現在本手冊當中，通常是需要使用者謹慎操作以免發生危險。

: 注意

: 危險

INTRODUCTION

## 一般說明

Milli-Q系統是使用在純化系統之最後階段，其進水可使用逆滲透水、電子去離子水、蒸餾水，及去離子水。Milli-Q可製造超純水，水質優於ASTM、CAP，及NCCLS TypeⅠ標準。

在圖一中Milli-Q的主要組件描述如下：

| (A) |  | 控制面板 |
| --- | --- | --- |
| (B) |  | Q-Gard 接頭 |
| (C) |  | Q-Gard 純化管柱 |
| (D) |  | Quantum 純化管柱之固定閂 |
| (E) |  | 液晶顯示面板 |
| (F) |  | 發光二極體指示燈 |
| (G) |  | 按鍵 |
| (H) |  | 電源開關 |
| (I) |  | 電源線插頭 |
| (J) |  | 保險絲盒 |
| (K) |  | 水管接頭及零件 |
| (L) |  | UF 膜殺菌口 |
| (M) |  | 取水槍及支撐架 |
| (N) |  | 產品編號、型號、序號貼紙 |
| (O) |  | 固定螺絲 |
| (P) |  | 固定夾 |

## 系統運作原理

處理過之進水（來自EDI、RO、蒸餾及去離子）進入系統後由幫浦加壓送入Q-Gard 純化管柱內。

而此純水會暴露在紫外光下（185nm 及 254nm 波長）進行水中有機物氧化及殺菌作用。

然後純水在進入 Quantum 純化管柱以達到進一步去除微量離子及氧化後有機物之殘留。

然後純化水會穿過超過濾膜（UF），而超過濾膜可有效去除水中膠體、顆粒及分子量大於 5000 以上之有機物，而所過濾之雜質會定時沖洗方法排掉。

一組三向閥可使純水在用水位置上經過 0.22µ 之濾膜（用來去除微生物及顆粒 > 0.22µ）來取得純水。

A10有機碳分析儀可從用水點前採樣並分析其結果，在product模式中會被定期採樣。

## 系統結構流程圖

Milli-Q系統中水流動之流程圖如下，只有主要零件才被顯示出來。

1Electrovanne d’entr嶪

2Asservissement de d嶵it constant

9PROGARD pack

4R嶲ulateur de pression

3Capteur de pression

6R嶲ulateur de pression

10PROGARD pack

11PROGARD pack

12PROGARD pack

13PROGARD pack

8PROGARD pack

5R嶲ulateur de pression

7R嶲ulateur de pression

| 進水電磁閥 |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| 幫浦 |  | 2 |
| Q-Gard 純化管柱 |  | 3 |
| Quantum純化管柱 |  | 4 |
| 比阻抗感測器 |  | 5 |
| 取水槍及手動閥 |  | 6 |
| Millipak 40 最終過濾 |  | 7 |
| 單向閥 |  | 8 |
| 紫外線燈 |  | 9 |
| 可投入殺菌劑之UF膜投藥口 |  | 10 |
| 超過濾管匣 |  | 11 |
| 超過濾管匣排水電磁閥 |  | 12 |
| A10 有機物分析儀 |  | 13 |

規範

### 與水接觸之材料組成份

| 零件 | 材料 |  | 零件 |  | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純化管柱接頭 : | ABS |  | MILLIPAK 40 : | Polycarbonate, PVDF |  |
| Q-Gard 純化管柱 : | PP, PE |  | 接頭 : | PE, PA, PVDF |  |
| 進水電磁閥 : | Stainless steel |  |  |  |  |
| Quantum純化管柱 : | Ultra-HDPE |  | 電阻感測 : | Stainless steel 316 L |  |
| 幫浦頭 : | NSF* listed and FDA* approved materials |  | 多向岐管 : | POM |  |
|  |  |  | 軟管 : | PE |  |
|  |  |  | 三向閥 : | Copolymer of butadiene and styrene, Viton, PTFE |  |
|  |  |  | O 型環 : | EPDM |  |
| 紫外線殺菌燈及燈外殼 : | Ultrapure Quartz, Stainless steel |  |  |  |  |
| UF 外殼 : | ABS |  |  |  |  |
| UF 殺菌燈投藥口 : | ABS |  |  |  |  |
| 排水電磁閥 : | Stainless steel |  |  |  |  |

*NSF = National Sanitation Foundation   * FDA = Food and Drug Administration

### 電氣規格

| Voltage | Electrical consumption | Frequency | Main power fuse | RS 232 Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 Volts | 60 VA | 50 Hz | 1.0 A Slo-BloTM |  |
| 120 Volts | 60 VA | 60 Hz | 2.0 A Slo-Blo |  |
| 230 Volts | 100 VA | 50 Hz | 1.0 A Slo-Blo. |  |
| 120 Volts | 100 VA | 60 Hz | 2.0 A Slo-Blo. |  |
|  |  |  |  | RS 232 type RJ 11 connector |

操作狀態下之尺寸及重量

| 高度 | 455 mm |
| --- | --- |
| 長度 | 255 mm |
| 深度 | 355 mm (includes the wall mounting points on rear) |
| 重量 |  |
|  | 16.0 Kg |
|  | 16.8 Kg |
|  | 16.3 Kg |
|  | 17.1 Kg |
|  | + 0.6 Kg with A-10 TOC module |

### 環境條件

| 儲存及操作之環境溫度 濕度 | 5℃ < T < 40℃ 20 % - 80 % |
| --- | --- |

水力規格

| 進水軟管 排水軟管 進水水壓 進水流速 進水水溫 | 8 mm outer diameter (OD) length : 3 meters maximum 8 mm and 6 mm OD length : 2.5 meters maximum Minimum: 0.1 bar (1.5 psi) Maximum: 0.3 bar (4.5 psi) ≥ 1.5 litre/minute (LPM) 5 ℃ to 37 ℃ |
| --- | --- |

### 進水水質

密理博公司建議使用者使用Elix或RO水為進水。

### 系統效能

| 純化水水質 |  |
| --- | --- |
| 阻抗 | 18.2 MΩ-cm at 25 ℃ |
| 熱源 | < 0.02 EU/ml |
| 水中有機物 |  |
|  | 5 - 10 ppb |
|  | 1 - 5 ppb |
|  | 2 - 5 ppb |
| 微生物 | ≤ 1 cfu/ml |
| 顆粒（0.22µ以上） | < 1 / ml |
| 流速 |  |
| 出水流速 | Up to1.5 litre/minute |
|  | Up to 1.0 litre/minute |
| Noise level in dB A at 1 metre |  |

* 測試條件：Milli-Q 系統裝配上Q-Gard 及 Quantum EX 純化管柱，而進水來源是RiOs逆滲透水，進水之中有機物濃度低於 50ppb，而Milli-Q 之出水水質會受到進水水質影響。

裝掛 Q-Gard 純化管柱（圖4）

| 1. | 把管柱接頭拉至最高位置，去除掉接頭上兩個保護拴。 |
| --- | --- |
| 2. | 拔除掉 Q-Gard 上的兩個保護拴後，濕潤其內的O型環。 |
| 3. | 握住 Q-Gard，對準接頭中間之導桿穿過 Q-Gard 上方的一個小洞，然後稍稍提高 Q-Gard。使底部的卡榫可扣住主機之底部凹槽，然後再把上部接頭處推到底。 |
| 4. | 使用附在上面的金屬扣，將其卡在導桿之凹槽處。 |
| 5. | 蓋上接頭的蓋子。 |

### 電源連接

| 1. | 接上電源線至 Milli-Q 上（圖3.L），另一處接上有接地之插座。 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | 確認取水槍上的開關放在全關的位置上。 |  |
| 3. | 打開電源（圖1.H），推至I位置上。 |  |
| 4. | 系統序號會顯示10秒鐘，內容如下： |  |

| 範例 : G | R | A | D | I | E | N | T |  |  |  | V | 1 | . | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R | . | N | ° |  | Z | 5 | A | L | 5 | 6 | 8 | A | 5 | C |

Type of Milli-Q system

SR.#

### 裝掛 Quantum 純化管柱（圖4）

注意：在裝掛 Quamtum 之前，需把系統之電源打開。

| 1. | 按下藍色門右側之門栓後打開之。 |
| --- | --- |
| 2. | 拔除掉 Quantum 上兩個塞子，用水濕潤 Quantum 上兩個O型環。 |
| 3. | Quantum 放好位置後推到底， |
| 4. | 關門，按到底並要聽到門栓跳開之聲音為止。 |

耗材更換後之「清洗」

在每次更換好新的耗材後，系統全自動進行5分鐘的「清除空氣」的動作。

| 1. | 如果有裝進水開關，則請打開進水開關。 |
| --- | --- |

| P | R | E | O | P | E | R | A | T | E |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. | 系統會準備開始「清除空氣」動作。 |
| --- | --- |
| 3. P; R; O; D; U; C; T. A; I; R; P; U; R; G; E; :; 5; m; n. | 把取上槍上的取水板手壓到最底部，系統自動進入「清除空氣」動作。 |
| 1; 8; .; 2; M; Ω; c; m. |  |
| 4. | 5分鐘後，系統會進入到製水（product）狀態，把取水板手推到最高處（使直立）。 |
| 5. P; R; E; O; P; E; R; A; T; E. | 如果可能的話，系統留在「pre-operate」狀態隔夜，這個動作可使耗材內的離子交換樹脂徹底濕潤（水化）。 |
| 6. | 在「pre-operate」狀態下，可使用小支螺絲起子插進藍色門上面的小洞後面的 Quantum，可使耗材內的空氣排除。 |
| 7. | 輕輕用螺絲起子推進小洞，打開取水閥數秒鐘，再重複此動作數次，可徹底清除空氣。 |

### 清洗 A10 的感測室

當 Milli-Q 有裝置 A10 時，系統會自動清洗 A10 之感測室，這個清洗需要一個小時。

### 連接印表機到RS232 之介面上

Milli-Q可提供資訊至印表機上。

如需進一步資訊，請恰密理博公司。

Milli-Q 系統之操作

## 操作模式

透過面板按鍵的選擇，您的 Milli-Q 有好幾組操作模式可選擇，但也有一些模式是由微電腦自動啟動。

這些模式會顯示在畫面上，詳述於後：

## 標準顯示

| 操作模式 | 動作 | 系統狀態 |
| --- | --- | --- |
| STANDBY （待機） | 當系統在 pre operate 狀態時，按下「operate/standby」可進入此狀態。 | 系統停留在待機狀態，在此狀態下，系統不會有任何動作，並沒有自動內部循環。 |
| PRE OPERATE （製水狀態） | 當在 standby 狀態時，按下「operate/standby」可進入此狀態。 | 在此狀態下，系統會每小時有5分鐘的內部循環。 |
| 18.2 MΩcm （阻抗） | 當系統在「pre operate」狀態下，推下取水閥板手時，會進入「operate」狀態並出水。 | 在「operate」模式下，系統會顯示已有溫度補償至25℃之水阻抗值來。 |
| 25.5 MΩ-cm 18.6 ℃ | 同上 | 在「operate」模式下，系統會顯示非溫度補償之阻抗值及水溫。 |
| TEMP: 18.6 ℃ TOC: 4 ppb （水溫：18.6℃ TOC：4ppb） | 在「pre-operate」或「product」模式下，按下面板上的「Measure」鍵。 | 會顯示水溫，如系統有加裝 A10，系統也會同時顯示TOC值。 |
| PROD. TIME SETUP COUNTER: 9min （製水時間設定倒數 計時：9分鐘） | 在「operate」模式下，按下「Menu」鍵2秒以上，可看到倒數計數設定。 | 這組倒數計時可用在控制純水出水時間，在倒數計時終了後，即進入 standby 模式下。 |
| FAST FLUSH （快速清洗） | Milli-Q Biocel及 Milli-Q Synthesis會自動進入此狀態。 | 這會清洗超濾膜模組30秒鐘，但不會影響系統之正常使用。 |
| TOC : 3 ppb （總有機碳：3ppb） | 自動出現（僅在加掛A10情況下） | 顯示最近一次TOC檢測值。Display of the last TOC measure or oxidation in process. |

附加顯示

### 系統保養訊息

| 訊息顯示 | 動作 | 系統狀態 |
| --- | --- | --- |
| EXCH. CARTRIDGES （更換耗材） | 會自動出現，請參考「保養」之章節 | 保養提示燈會閃爍，表示純化管柱之使用年限到了 |
| START SANIT. （請啟動消毒） | 會自動出現，請參考「保養」之章節 | 保養提示燈會閃爍，定期清洗超過濾膜組是必要的 |
| AIR PURGE （排除空氣） | 在更換好新的耗材後會自動出現 | 會強迫進入5分鐘的排氣動作 |
| EXCHANGE UV LAMP （更換紫外燈） | 會自動出現，請聯絡Millipore人員 | 保養提示燈會閃爍，表示Milli-Q的紫外燈使用年限到期了 |
| EXCHANGE A10 UV （更換A10之紫外燈） | 會自動出現，請聯絡Millipore人員 | 保養提示燈會閃爍，表示A10燈使用年限到期了 |
| A10 CLEANING 59 （A10清洗當中， 還有59分鐘） | 在純化耗材更換後自動出現，或手動啟動，請參考「保養」章節。 | 保養提示燈會閃爍，會強迫進入60分鐘的清洗週期。 |

### Alarm displays

| 顯示 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| CARTRIDGE OUT （純化管匣不在正確位置上） | 當Quantum或Q-Gard鬆拖時，Milli-Q會自動停止操作。 |
| NO FEED WATER （沒有進水） | 如果Milli-Q有接進水貯槽液位感測器，而水位太低時會出現此訊息請等待至水槽有水為止。 |
| SYSTEM ERROR # （系統錯誤號碼） | 表示系統內部組件發生功能失常或錯誤，請參考「困難排除」章節內容。 |
| RS 232 ERROR （RS232錯誤） | 表示RS232之輸出出了問題，請參考「困難排除」之章節內容。 |

注意:	警告提示燈會在字幕顯示警告訊息時，同時閃爍。

## 如何使用面板按鍵

如何使用面板按鍵

| #### 按鍵 | 動作 | 顯示 |
| --- | --- | --- |

STANDBY 及 PRE-OPERATE

按「OPERATE / STANDBY」按鍵2秒以上，可在這兩個模式下互換。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| STANDBY S | T | A | N | D | B | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| P | R | E | - | O | P | E | R | A | T | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRE-OPERATE

檢測

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 在「product」或「pre-operate」模式下，按 T | E | M | P | : |  |  |  |  |  | 2 | 2 | . | 6 | ° | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C |  | : | 3 | p | p | b |  |  |  |  |  |  |  |

下「measure」按鍵可顯示水溫及最近一次

TOC值。

清洗

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

「cleaning」功能在「routine maintenace」章節中有所描述，這是在清洗及消毒超過濾膜組。

拉窗功能

取水時間設定

| P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

只有在「pre-operate」模式下，按下「menu」鍵2秒以上。



| P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  | 1 | 3 | m | n |

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

利用箭頭方向按鍵來執行或改變設定時間。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 按「operate/standby」鍵2秒以上來選擇倒數計時功能。 P | R | E | O | P | E | R | A | T | E |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意: 當推下取水槍板手時，倒數計時會自動啟動並開始計時，當計時完畢時，系統會自動進入「standby」（待機）狀態，如果推回取水板手到底時，系統會回到「pre-operate」模式下。

（接續）如何使用面板按鍵

| 按鍵 | 動作 | 顯示 |
| --- | --- | --- |

拉窗功能

印表機

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 在「pre-operate」或「product」模式下，按下「menu」鍵2秒以上。 P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | P | R | I | N | T | E | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | R | E | S | S |  | “ | M | E | A | S | U | R | E | “ |  |

按「menu」鍵。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

按一下「measure」鍵進行列印工作。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 1 | 8 | . | 2 | M | Ω | c | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

按「menu」2秒以上，回到原先模式下。

顯示紫外燈及純化管柱以使用時間

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 在「pre-operate」或「product」模式下，按下「menu」鍵2秒以上。 P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

			

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | A | G | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | V |  | L | A | M | P |  |  |  | 6 | 8 | D | A | Y | S |

按「menu」2次，會顯示出紫外燈已使用時間。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 按一次「operate/standby」鍵，會顯示A10內的UV燈已使用時間。 S | E | R | V | I | C | E | : | A | G | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | V |  | A | 1 | 0 |  |  |  |  | 6 | 8 | D | A | Y | S |



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | A | G | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | A | R | T | R | . | : |  |  | 1 | 1 | 8 | D | A | Y | S |

按「operate/standby」會顯示出耗材使用時間。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  1 | 8 | . | 2 | M | Ω | c | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

按「menu」2秒以上，顯示會回歸到起初操作模式。

（接續）如何使用面板按鍵

| 按鍵 | 動作 | 顯示 |
| --- | --- | --- |

清洗A10模組（時間為一小時）

「A10 cleaning」模式是用在清洗A10之氧化反應室，並在「定期保養」章節詳述。

選擇顯示用語言

在「pre-operate」或「product」模式下。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

按「menu」鍵 2 秒以上。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | A | N | G | U | AE | G | E | : | E | N | G | L | I | S | H |

連按「menu」4次。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 按方向按鍵來選擇幾種不同語言。 S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | A | N | G | U | AE | G | E | : | S | P | A | N | I | S | H |



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 再按「menu」鍵回到「pre-operate」或「product」模式。 1 | 8 | . | 2 | M | Ω | c | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

選擇檢測單位

在「pre-operate」或「product」模式下。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

按「menu」 2秒以上。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | A | N | G | U | A | G | E | : | E | N | G | L | I | S | H |

連按「menu」 4次。



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | R | O | DS | . | U | N | I | T | : |  |  | M | Ω | c | m |

按下「operate/standby」鍵。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | R | O | DS | . | U | N | I | T | : |  |  |  |  | µ | S |

使用方向見來選擇MΩcm或µ Siemens cm-1。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  1 | 8 | . | 2 | M | Ω | c | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

再按「menu」最少 2秒以上來回到啟始狀態。

（接續）如何使用面板按鍵

| 按鍵 | 動作 | 顯示 |
| --- | --- | --- |

（接續）Menu 功能

顯示非溫度補償之阻抗值。

在「pre-operate」或「product」模式下。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

按「menu」鍵 2秒以上。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | A | N | G | U | A | G | E | : | E | N | G | L | I | S | H |

連續按「menu」鍵 4次。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 訌 | C | O | R | R | E | C | T | I | O | N | : | O | N |  |

連按 2次「operate/standby」鍵。

| S | E | R | V | I | C | E | : | O | P | T | I | O | N | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 訌 | C | O | R | R | E | C | T | I | O | N | : | O | F | F |

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

方向鍵可選有「溫度補償」或沒有「溫度補償」之導電度顯示。

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  1 | 9 | . | 4 | M | Ω | c | m |  |  | 2 | 3 | . | 4 | 蚓 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

再按「menu」鍵 2秒以上，回到最初狀態。

啟動Milli-Q系統

全自動間歇式內部純水循環功能可以徹底濕潤純化耗材，並且在裝置好Millipak過濾器（最終出水點）之前，最好漏掉2、3公升純水。

### 如何裝置最終過濾器Millipak 40（圖7）

| 1. | 拆下 Millipak 40上的排氣蓋。 |
| --- | --- |
| 2. | 將 Millipak 40鎖在最終出水口上，轉 2至 3圈。 |
| 3. | 裝回排氣蓋但不要鎖緊。 |
| 4. | 壓下取水槍之取水板手開關，利用出水來清除 Millipak內的空氣。 |
| 5. | 當出水把 Millipak內的空氣完全趕出來後，鎖緊排氣蓋。 |
| 6. | 推回取水板手開關至原處（關閉狀態）系統會自動回到 pre-operate狀態。 |

### 取水槍上之發光二極體（LED）的設置目的

當取水槍上板手開關輕輕向前推動時，Milli-Q系統會進入「純水內部循環模式」，一開始水質尚未達到設定值時，發光二極體會有綠光閃爍，但是一旦水質穩定後綠燈即不再閃爍（保持亮著），這時再把取水板手開關壓到底來取水，如果取水水質仍未達到標準時，綠燈會持續閃爍。

保養

## 定期保養內容

| 每年（一年一次） | 遵照螢幕上之文字顯示 |
| --- | --- |
| 裝機後每一年清潔進水接頭的濾網，請參考本章節之相關清洗步驟。 | Display : EXCH. CARTRIDGES. (顯示：更換純化管柱) 更換耗材 請遵照保養章節內容。 Display : START SANIT. (顯示：啟動消毒) 請消毒超過濾膜 請遵照保養章節內容。 Display : EXCHANGE UV LAMP. (顯示：更換紫外線燈管) 更換UV燈 請參考困難排除章節。 Display : EXCHANGE A10 UV. 顯示：更換A10紫外燈 更換A10紫外燈 請參考「困難排除」章節。 |

注意：如果出水流速低於0.5公升/分鐘，需更換Millipak 40 最終過濾膜，而如果 Millipak 很快就被塞住，請檢查進水水質。

定期保養

### 更換 Q-Gard 純化管匣，圖4。

| 1. | 按operate/standby鍵2秒以上，使系統回到standby狀態，但不要把電源關掉。 |
| --- | --- |
| 2. | 按下取水槍之取水板手開關使系統洩壓。 |
| 3. | 將管柱接頭推至最高點（A） 拔掉金屬扣（F） 從系統上取下Q-Gard耗材 |
| 4. | 安裝新耗材，程序請遵照「裝機」章節中Q-Gard安裝程序。 |

### 換Quantum超純水管匣

注意：Quantum管匣與最終濾膜要同時更換。

| 1. | 按 operate/standby 鍵 2秒以上，使系統回到 standby 狀態，不要關掉電源。 |
| --- | --- |
| 2. | 按取水槍開關來洩系統壓力。 |
| 3. | 打開系統正前面藍色門測邊的兩個門栓。 |
| 4. | 取出 Quantum 耗材。 |
| 5. | 安裝新的 Quantum 耗材之程序，請參照「安裝」之章節內容。 |

注意：在更換完 Quantum 耗材之後，系統會自動進行5分鐘的 Air purge（清除空氣）週期，而 Synthesis 及 A10 機型會自動進行 TOC 清洗週期。

### 更換 Millipak 40 （圖7）

Millipak 40 在流速太低（小於 0.5公升/分鐘）或更換 Quantum 及 Q-Gard 時，都需要一起更換，Millipak 的使用壽命由進水水質及出水量來決定。

更換 Millipak 40：

| 1. | 先確定取水槍取水板手在「關」的位置上。 |
| --- | --- |
| 2. | 拆下 Millipak 上的排氣蓋。 |
| 3. | 從取水槍底部將 Millipak 40轉下來。 |
| 4. | 裝回新的 Millipak 40 如「安裝」之章節所述。 |

超過濾膜模組殺菌

定期殺菌對超過濾膜之過濾能力及壽命都有莫大的助益，Milli-Q系統會每兩週在顯示幕上提醒使用者殺菌。

殺菌行程有兩種選擇：

行程一（7小時）

這是一個較短行程的消毒程序，可在傍晚開始而在隔天早上結束。

行程二（8小時）

這是一個較長的殺菌行程，也是一個比較強的殺菌行程，主要針對 UF膜流速降低或 UF膜遭到嚴重污染，這組行程需在早上上班時開始啟動。

在啟動消毒行程之前，先要確認水槽水要有25公升以上。

| 按鍵 | 動作 | 顯示 |
| --- | --- | --- |

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 按住「operate/standby」按鍵 2秒以上，使Milli-Q系統回到standby狀態。 S | T | A | N | D | B | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



將 Millipak 從取水槍上拆下來



將轉接頭（圖2，G）接上取水槍上



使用外徑12mm之軟管插在轉接頭上，而軟管另一頭放到水槽裡或放在排水口上



打開系統上的殺菌蓋



放入3公克的氫氧化鈉在殺菌口內



將殺菌口蓋子轉回去，並檢查是否緊密



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| 按「cleaning」2秒以上（如要選擇較長殺菌行程時，請再按一次「cleaning」按鍵） C | L | E | A | N | I | N | G |  | : | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



| 等待10秒以上來確定 C | L | E | A | N | I | N | G |  | : | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP | P | E | N |  | T | HY | E |  | V | A | LV | V | E |  |  |



| C | L | E | A | N | I | N | G |  | : |  | 4 | 2 | 1 | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

按下取水槍上的取水開關來開始消毒行程

|  C | L | E | A | N | I | N | G |  | : |  | 4 | 0 | 0 | m | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | L | O | SE | E |  | T | H | E |  | V | A | L | V | E |  |

當時間顯示出400分鐘時，開關推回原處

|  P | R | E |  | O | P | E | R | A | T | E |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

當行程結束時，系統會自動回到「pre-operate」模組



拔掉取水點上之軟管，拿掉轉接頭，裝回Millipak 40，這時系統已回到原始狀態。

### 清洗進水接頭內之過濾網（圖3）

| 1. | 開關進水閥門。 |
| --- | --- |
| 2. | 將進水軟管接頭拔下來（C）及（F）。 |
| 3. | 從進水管（D）拆卸下接頭（E）及其他（F）。 |
| 4. | 清洗濾網（G）。 |
| 5. | 再照程序裝回去。 |

### 清洗A10

因A10之檢測室在長期使用下會累積有機污垢，使所偵測出之讀值不穩或偏高，為解決這個問題，利用自動清洗功能來氧化A10之有機污垢。

如要執行A10之清潔行程，請遵照下列步驟：

在「operate」狀態下

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  P | R | O | D | . | T | I | M | E |  |  | S | E | T | U | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | O | U | N | T | E | R | : |  |  |  |  |  | 0 | m | n |

按「menu」2秒以上



OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

| S | E | R | V | I | C | E | : | A | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 0 |  | C | L | E | A | N | I | N | G |  |  | 6 | 0 |

按「menu」3次

等待5秒鐘來確認這個選擇。

60分鐘後，系統會自動回到原始狀態。

（如要中斷清洗行程）

OPERATE/STANDBY  MEASURE CLEANING   MENU

|  1 | 8 | . | 2 | M | Ω | c | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T | O | C | : |  | 3 |  | p | p | b |  |  |  |  |  |  |

按「menu」2秒以上，可回到原始狀態

注意：在清洗過程中，從取水槍取水是可以的。

# 困難排除

困難排除訊息

當Service當閃爍時，顯示板上會有需要維修的訊息傳遞出來。

| 狀態/問題 | 原因 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| There is no electrical power to the system. （系統沒電） | - 停電或電源斷電 - 電源線沒有插好 - 電源保險絲燒毀 | 檢查電源 檢查電源線 更換保險絲 |
| The Milli-Q system is in PRODUCT mode but does not produce any or very little water. （Milli-Q系統雖然在product模組下，但沒有水或非常少的水可用） | - 進水閥關閉 - 加壓幫浦沒有動作 - 進水電磁閥沒有打開 - 進水水壓太低 - 最終過濾器被空氣塞住 - 最終過濾器被塞住 - 空氣塞在超濾膜上 | 打開進水閥 聯絡 Millipore維修人員 聯絡 Millipore維修人員 確認進水水壓要大於 0.1 Bar 排氣，參閱保養章節，或更換最終過濾器 排氣，參閱保養章節，或更換最終過濾器 排氣，請儘速聯絡 Millipore 維修人員 |
| EXCH. CARTRIDGES. （更換耗材） | 耗材到了使用年限 | 更換耗材，請參閱「定期保養」章節 |
| CARTRIDGE OUT （耗材異位） | 耗材卡位不準或被移走 | 裝回耗材 |
| AIR PURGE （排除空氣） | 剛剛更換好耗材 | 在用水前等待 5分鐘來排氣 |
| SYSTEM ERROR # （系統錯誤） | 各系統錯誤號碼代表各不同零組件錯誤 | 內容如次頁所揭示 |
| RS232 ERROR （RS232錯誤） | 當接上一台印表機到系統之後，訊息傳遞發生問題 | 按下operate/standby按鍵來重新啟動系統，如仍無法改善聯絡Millipore維修人員 |
| NO FEED WATER （沒有進水） | Milli-Q連線到儲水槽內 | 在使用Milli-Q之前，請先將純水注入儲水槽內 |
| OPEN THE VALVE, FAST FLUSH, SAN. CYCLE or CLOSE THE VALVE | Milli-Q在執行各種設定行程 | 遵照顯示之指示並等待結束 |
| EXCHANGE UV LAMP （更換UV燈） | UV燈到了使用年限 | 更換UV燈，請聯絡Millipore維修人員 |

| STATUS / PROBLEM | CAUSE | REMEDY |
| --- | --- | --- |
| START SANIT. （啟動消毒） | UF膜的清洗行程需要被啟動 | 開啟清潔行程，請參閱「保養」章節 |
| A10 ERROR # （A10錯誤） | A10 TOC模組發生問題 | 按「operate/standby」來重新啟動Milli-Q，如錯誤狀態一直存在，請聯絡 Millipore維修人員 |
| EXCHANGE A10 UV （更換A10的UV燈） | UV燈可使用年限已到 | 需更換UV燈，請聯絡 Millipore維修人員 |
| A10 CLEANING （A10清洗） | Milli-Q內部裝有A10，當UV燈剛換上或A10剛從 Service menu中被啟動 | 讓 Milli-Q完成 60分鐘的清洗，Milli-Q在清洗過程中會有排放水 |

警告碼內容

當警告燈在閃爍時，顯示幕上會出現發生該問題之號碼。

| 系統錯誤碼 | 描述內容 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馬達電壓高於設定值 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 2 | 溫度低於下限 | 檢測溫度有時需要一段時間來穩定，但如果問題依舊持續，聯絡 Millipore維修人員 |
| 3 | 溫度高於上限 | 同上 |
| 4 | 阻抗小於最小值 （小於檢測範圍） | 同下 |
| 5 | 阻抗大於最大值 （數值不真實） | 阻抗值不在檢測範圍，讓 Milli-Q運轉幾分鐘來迫使空氣從感應器擠出來，如果問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 6 | 馬達電壓錯誤 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 7 | UV燈電壓錯誤 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 8 | UV燈壞掉 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 9 | 電子參考訊號有誤 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 10 | EEPROM儲存有誤 | 聯絡 Millipore維修人員 |
| 11 | A10之訊息溝通有誤 | 按「operate/standby」來重新啟動Milli-Q，如果問題依舊存在，請聯絡 Millipore維修人員 |

| A-10 錯誤 | 描述內容 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 0 | EEPROM資料儲存錯誤 | 如果問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 1 | 類比至數位轉換有誤 | 如果問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 2 | 溫度不在工作範圍內 | 在分析過程中，溫度超過可接受範圍，如果問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 3 | A10 內之純水在現在溫度下，其阻抗不被接受 | 阻抗及溫度兩組數據在TOC檢測時，需要在A10之容許範圍內，如果問題一直持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 4 | 溫度太低 | 水溫低於 5℃，需要提高溫度 |
| 5 | 溫度太高 | 水溫高於 41℃，要降溫 |
| 6 | 導電度太高 | 在採樣當中，樣本水的導電度太高 |
| 7 | 過熱 | 在氧化當中，溫度高於 60℃，如問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 8 | 氧化不完整 | 樣本在設定的時間內沒有氧化完整，如問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |
| 9 | 低氧化速度 | 樣本的氧化速度太低，如果問題持續，請聯絡 Millipore維修人員 |

購買資訊

系統

Catalogue numbers

QX

ML

Z

S

電壓 / 頻率

5 = 230 V/50 Hz

6 = 120 V/60 Hz

7 = 100 V/50 - 60 Hz

Y

= 有Q-Gard接頭

0= 沒有Q-Gard接頭

F = 有UF模組

0 = 沒有UF模組

T= 有A10模組

0= 沒有A10模組

V = 有UV燈

0 = 沒有UV燈

耗材

| Description |  | Reference |
| --- | --- | --- |
| Q-Gard purification pack |  |  |
| Q-Gard 1 purification pack, (1/pack) |  | QGAR D00 R1 |
| Q-Gard 2 purification pack, (1/pack) |  | QGAR D00 D2 |
| QUANTUM cartridge (without MILLIPAK) |  |  |
| QUANTUM IX (Ionex), (1/pack) |  | QTUM 000 IX |
| QUANTUM EX (Organex), (1/pack) |  | QTUM 000 EX |
| QUANTUM VX (Volatile Organic Carbon Removal), (1/pack) |  | QTUM 000 VX |
| QUANTUM cartridge (with non sterile MILLIPAK) |  |  |
| QUANTUM IX (Ionex), (1/pack) |  | QTUM MPK IX |
| QUANTUM EX (Organex), (1/pack) |  | QTUM MPK EX |
| Final Filter |  |  |
| MILLIPAK 40 final filter, sterile, (2/pack) |  | MPGL 04S K2 |
| MILLIPAK 40 final filter, non-sterile, (1/pack) |  | MPGL 040 01 |

附件

| Description |  | Reference |
| --- | --- | --- |
| Pressure regulator * |  | ZFMQ 000 PR |
| Printer cable |  | PRNT CBL 01 |
| Wall mounting bracket |  | SYST FIX 01 |

* Necessary if feed pressure > 0.3 bar (4.5 psi).