超純水製造系統

操作及保養

手冊

## MILLI-Q ELEMENT

#### MILLIPORE

目    錄

目錄……………………………………………………………………………………2

如何使用本手冊………………………………………………………………………3

警告標誌之意義………………………………………………………………………3

前言……………………………………………………………………………………3

一般說明………………………………………………………………………………4

系統運作原理…………………………………………………………………………4

系統結構流程圖………………………………………………………………………5

裝置……………………………………………………………………………………8

系統裝置………………………………………………………………………………9

裝置方法……………………………………………………………………………..10

MILLI-Q系統操作…………………………………………………………………..13

操作的幾種模式……………………………………………………………………..13

標準顯示……………………………………………………………………………..13

附加顯示…………………………………………………………………………..…14

按鍵及腳踏開關閥門的使用方法…………………………………………………..16

保養…………………………………………………………………………………..21

例行保養時間表……………………………………………………………………..21

例行保養……………………………………………………………………………..22

疑難排除……………………………………………………………………………..24

疑難排除、訊息……………………………………………………………………..24

警告號碼表…………………………………………………………………………..25

系統各部分圖形 – 詳列於手冊之後

如何使用本手冊

本手冊是說明如何安裝耗材，使用及保養您的Milli-Q純水系統，雖然Milli-Q系統非常容易使用，但還是強烈建議使用者徹底閱讀本手冊，可防止系統故障，可使使用者更熟悉所有功能及操作指令。

所有圖形皆收錄在手冊最後之摺頁內。

虛線所包圍的區域表示，此部份的零件不含在主機交貨的內容之內。

警告

「注意」符號出現在本手冊當中，通常是需要使用者謹慎操作以免發生危險。

一般說明

Milli-Q系統是使用在純化系統之最後階段，其進水可使用逆滲透水、電子去離子水、蒸餾水，及去離子水。Milli-Q可製造超純水，水質優於ASTM、CAP，及NCCLS Type I標準。

在圖一中Milli-Q的主要組件描述如下:

- ……………..   控制面板

- ……………..   Q-Gard接頭

- ……………..   Q-Gard純化管柱

- ………………   Quantum純化管柱之固定門閂

- ………………   液晶顯示面板

- ……………..   發光二極體指示燈

- ……………..   按鍵

- ……………..   電源開關

- ……………..   電源線插頭

- ……………..   保除絲盒

- ……………..   腳踏開關的母接頭

- ……………..   純水插接頭

- ……………..   腳踏開關電磁閥及UPE過濾器

- ………………   Plexiglas支撐架

- ………………   腳踏開關

- ………………   取水槍及支撐架

系統運作原理

處理過之進水(來自EDI、RO、蒸餾及去離子)進入系統後由幫浦加壓送入柱。UV管中暴露在紫外光下(185nm及254nm波長)進行水中有機物氧化及殺菌作用。然後純水在進入Q-Gard及Quantum純化管柱以達到進一步去除微量離子及氧化後有機物之殘留。

Quantum的主要功能是去除微量離子及UV光氧化後的產物，最後過濾則使用高純淨度的「超高分子量聚乙烯」(UHMWPE)0.1微米之過濾器，為了能方便在無塵操作台內(Laminar hood)用水，一組3米長的用水接管可接至操作台內，而用水開關則由腳踏開關來控制。

一組三向閥可使純水在主機用水位置上經過0.22μ之濾膜(用來去除微生物及顆粒>0.22μ)來取得純水。

Milli-Q系統中水流動之流程圖如下，只有主要零件才被顯示出來。

- 進水電磁閥

- 幫浦

- UV燈

- Q-Gard純化管柱

- 比阻抗感測器

- QUANTUM 純化管柱

- 用水點之UPE過濾器

- 腳踏開關取水閥

- 手動取水閥

- Millipore 40 過濾器

- 循環逆上閥

規範

與水接觸之材料組成份

零件 /  材料                       零件 /  材料

純化管柱接頭:ABS                     MILLIPAK 40 : Polycarbonate, PVDF

Q-Gard純化管柱:PP，PE	接頭: PE，PA，PVD

進水電磁閥:Stainless steel

Quantum純化管柱:PP                   電阻感測 : Stainless steel 316 L

幫浦頭: NSF* listed and                  多向岐管 : POM

FDA* approved materials          軟管 : PE

手動三向閥 : Copolymer of butadiene

and styrene,Viton PTFE

紫外線燈及燈外殼:U1trapure Quartz，    UPE過濾器電磁閥 : PVDF, Perfluoro

Stainless steel                       material diaphragm

接頭:PE , PA , PVDF                   UPE過濾器 : 超高分子量聚乙烯

*NSF=National Sanitation Foundation    *FDA=Food and Drug Administration

電氣規格

| Voltage | Electrical consumption | Frequency | Main power fuse | RS 232 Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 Volts | 100 VA | 50 Hz | 1.0 A Slo-Blo | RS 232 Type RJ 11 connector |
| 120 Volts | 100 VA | 60 Hz | 2.0 A Slo-Blo |  |

操作狀態下之尺寸及重量

高度 455 mm 長度 255 mm 深度 355 mm (includes the wall mounting points on rear) 重量 16.8 kg

環境條件

儲存及操作之環境溫度 5°C < T < 40°C 濕度 20 % - 80 %

水力規格

進水軟管 8mm outer diameter (OD) length : 3 meters maximum 進水水壓 Minimum: 0.1 bar (1.5 psi ) Maximum: 0.3 bar (4.5 psi ) 進水流速 ≧1.5 litre / minute (LPM) 進水水溫 5°C to 37° C

進水水質

密理博公司建議使用者使用Elix (10 MΩ . cm以上)

系統效能

純化水水質 阻抗 18.2 MΩ – cm at 25°C 流速 出水流速 ( 腳踏開關電磁閥處 ) 1.0≦流速(LPM)≦1.5 出水流速 ( 主機手動開關處 ) 1.0≦流速(LPM)≦1.5 Noise level in dB A at 1 metre 42 dB

* 測試條件 : Milli-Q 系統裝配上Q-Gard 及Quantum IX 純化管柱，而進水來源是Elix逆滲透/電子式去離子水，進水之中有機物濃度低於50ppb，而Milli-Q之出水水質會受到進水水質影響。

安裝

拆箱

不同的系統有不同的配件請參考圖二及下表 :

- Milli-Q ELEMENT 超純水系統

- 電源線

- 操作手冊

- PE管8mm OD,3m for : 進水管用

- PE管6mm OD,3m用於系統與UPE過濾器之間

- PVC軟管用於系統排氣

- 公牙接頭1/4”MNPT - 插管式(MNPT=male national pipe thread)

- 鐵弗龍止洩帶

- 接頭1/2 for 8mm水管

- 六角扳手(用來拆卸出水口支撐臂)

- 軟管(6mm OD),1米長,連結UPE過濾器及Plexiglas支撐架

- UPE過濾器及電磁閥

- 手踏開關

- Plexiglas 支撐架

另行訂購

- Q-Gard 純化管理

- QUANTUM 純化管註

- UPE最終過濾器

- MILLIPAK 40 0.22mm最終過濾膜

檢查者  _________________  __________________  ___________________

正楷姓名            簽名                日期

確認者  _________________  __________________  ___________________

正楷姓名            簽名                日期

Milli Q 之放置位置

本系統可以安裝在支架或是放置在桌面，或固定在牆上。當您要將本系統安裝在牆上時，請確認，牆壁本身之結構，固定支架都能支撐得住系統的操作重量。本系統亦能固定於支架上。有些Mill-系統有排水要求使用儲水槽為供應來源時請安裝一開關以便可以關閉水源。

圖七則揭露出供本系統系統使用之各種不同接頭。

注意 :        進水開關及調壓閥並未包含於Milli-Q系統內請另外訂購，如需進一步資訊請就

近聯絡Millipore分公司或經銷商之技術人員。

系統安裝

連絡進水(水源)至系統(圖3)

貯水槽進水

- 裁剪8mmOD(圖2.D)進水軟管到適當長度

- 在主機背後Food，處按住外環可順利將拴拔出

- 如主機採壁掛式，請先架好直角承板(elbow connector)(圖2.I)

- 連接軟水管(8mm外徑)至「Food 1」處並確實插入，並拉扯以試是否連結確實

- 連結軟管的另一端至貯水槽處

具有水壓之進水

註  進水水壓必需調整到0.1 Bar至0.3 Bar以內，如壓力超過0.3 Bar，需加

裝壓力調節器而且需在放水時，才能調整降壓幅度

- 裁剪8mm OD(圖2.D)進水軟管到適當長度

- 在主機背後Feed 1處，用手指按住外環，可順利將拴子拔出

- 同上(3)

- 進水閥或接頭需是1/2”MNPT接頭，再將1/2”FNPT接頭鎖上去，用鐵弗龍止洩，帶來確保不會漏水

- 同上(4)

- 將軟管(C)建到接頭(F)，然後試著拉扯一下，以確保連接良好

裝掛 Q-Gard純化管柱( 圖4 )

- 把管柱接頭拉至最高位置，去除掉接頭上兩個保護拴。

- 拔除掉Q-Gard上的兩個保護拴後，濕潤其內的O型環。

- 握住Q-Gard，對準接頭中間之導桿穿過Q-Gard上方的一個小洞，然後稍稍提高Q-Gard。使底部的卡榫可扣住主機之底部凹槽，然後再把上部接頭處推到底。

- 使用附在上面的金屬扣，將其卡在導桿之凹槽處。

- 蓋上接頭的蓋子。

裝置及連接UPE過濾器支撐架( 圖5 )

- UPE過濾器支撐架，必須如圖5般垂直固定在牆壁上。

- 將標示〝IN VALVE〞字眼的軟管接到接點A處(connector A)。

- 將連結到T接頭(B) 的軟管拆下來。

- 將標示著〝IN FILTER〞的軟管接到接點(B)上。

- 將Plexiglas支撐架調整好位置。

- 將一米長的Gmm軟管接到(C )上( 圖2.K )。

- 將軟管另一端接到Plexiglas支撐架上。

電源連接

連接腳踏開關

將腳踏開關之耳機插頭插到Milli Q背後的插孔內( 圖3 J )

連接UPE過濾器之電磁閥(圖5)

  - 將電磁閥接頭(D)插到電磁閥上(E)

  - 鎖緊接頭上的螺絲，使接頭穩固不會鬆動

連結印表機至RS 232 接頭上

Milli-Q系統可將訊息儘送至印表機上

進一步資訊，請給密理博技術部門

開動Milli-Q系統

- 接上電源線(圖2.B)至Milli-Q上(圖3.I)，另一處接上有接地之插座。

- 確認取水槍上的開關放在全關的位置上。

- 打開電源(圖1.H)，推至I位置上。

- 系統序號會顯示10秒鐘，內容如下:

範例 :

裝掛Quantum純化管柱( 圖4 )

注意 : 在裝掛Quantum 之前，需把系統之電源打開。

- 按下藍色門右側之門栓後打開之。

- 拔除掉Quantum上兩個塞子，用水濕潤Quantum上兩個O型環。

- Quantum放好位置後推到底。

- 關門，按到底並要聽到門栓跳開之聲音為止。

耗材更換後之「排氣」

在每次更換好新的耗材後，系統全自動進行5分鐘的「排氣」的動作。

- 如果有裝進水開關、則請打開進水開關。

- 連結排水軟管至取水臂之出水口上。

- 按下OPER/STBY按鍵使系統從Standby，進入到PRE-OPERATE狀態系統會等待進入「AIR PURGE」。

- 把取上槍上的取水皮手壓到最底部，系統自動進入「清除空氣」動作。

- 5分鐘後，系統會進入到製水(Product)狀態，把取水板手推到最高處(使直立)。

- 如果可能的話，系統留在「pre-operate」狀態隔夜，這個動作可使耗材內的離子交換樹脂徹底濕潤 ( 水化 )。

- 在「pre-operate」狀態下，可使用小螺絲起子插進藍色門上面的小洞後面的Quantum，可使耗材內的空氣排除。

- 輕輕用螺絲起子推進小洞，打開取水閥數秒鐘，再重複此動作數次，可徹底清除空氣。

- 移除取水手臂之排水管。

安裝Millipak 40最終過濾器 ( 圖6 )

- 去除Millipak 40上的排氣拴，並且請不要使用鐵弗龍止洩帶，以免傷及用水閥。

- 將Millpak 40鎖在用水點上(B)最多只能轉2~3圈。

- 將排氣拴放回Millipak 40上，但不要鎖繄。

- 按下取水口上的扳手使系統進入production狀態(production)以排氣。

- 當所有的氣體已排完時，鎖緊排氣閥。

- 將取水閥扳手推回垂直位置，這時，系統會回到「pre-operate」狀態。

安裝UPE過濾器( 圖5 )

間歇性的Milli Q內部循環會使純化管柱徹底濕潤，在裝上UPE過濾器及Millipak 40 之前，至少先排水2~3公升。

- 請確認Milli-Q是在Standby狀態。

- 打開用水點取水閥來洩系統壓力。

- 從包裝盒中取出UPE過濾器，然後接到標示「In filter」字拼的接口(CF)上

然後鎖緊。

- 將軟管(G)從(H)連到(I)處，然後將過濾器夾住。

- 將兩端排氣栓鎖住。

- 將Milli-Q切換到「pre-operate」狀態，踩兩次腳踏開關來打開UPE過濾器電磁閥，然後放鬆上部排氣拴，然後當所有空氣排存之後，鎖回去。

- 踩一次腳踏開關以關閉電磁閥。

MILLI-Q系統之操作

操作模式

透過面板按鍵的選擇，您的Milli-Q有好幾組操作模式可選擇，但也有一些模式是由微電腦自動啟動。

這些模式會顯示在畫面上，詳述於後:

標準顯示

| 操作模式 | 動作 | 系統狀態 |
| --- | --- | --- |
| STANDBY ( 待機 ) | 當系統在pre operate狀態時，按下「operate/standby」 可進入此狀態。 | 系統停留在待機狀態，在此狀態下，系統不會有任何動作，並沒有自動內部循環。 |
| PRE OPERATE ( 製水狀態 ) | 當在standby狀態時，按下「operate/standby」可進入此狀態。 | 在此狀態下，系統會每小時有5分鐘的內部循環。 |
| 18.2 MΩcm ( 阻抗 ) | 當系統在「pre operate」狀態下，踩下腳踏開關或推下取水閥扳手時，會進入「operate」狀態並出水。 | 在「operate」模式下，系統會顯示已有溫度補償至25°C之水阻抗值來。 |
| 25.5 MΩ-cm 18.6°C | 同上 | 在「operate」模式下，系統會顯示非溫度補償之阻抗值及水溫。 |
| TEMP: 18.6°C | 在「pre-operate」或「product」模式下，按下面板上的「Measure」鍵。 | 會顯示水溫。 |
| PROD.TIME SETUP COUNTER: 9mm | 在「operate」模式下，按下「Menu」鍵2秒以上，可看到倒數計數設定。 | 這組倒數計時可用在控制純水出水時間，在倒數計時終了後，即進入standby模式下。 |

附加顯示

系統保養訊息

| 訊息顯示 | 動作 | 系統狀態 |
| --- | --- | --- |
| EXCH. CARTRIDGES (更換耗材) | 會自動出現，請參考 「保養」之章節 | 保養提示燈會閃爍，表示純化管柱之使用年限到了 |
| AIR PURGE (排除空氣) | 在更換好新的耗材後會自動出現 | 會強迫進入5分鐘的排氣動作 |
| EXCHANGE UV LAMP (更換紫外燈) | 會自動出現，請聯絡Millipore人員 | 保養提示燈會閃爍，表示Milli-Q的紫外燈使用年限到期了 |

Alarm displays

| 顯示 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| CARTRIDGE OUT (純化管匣不在正確位置上) | 當Quantum或Q-Gard鬆拖時，Milli-Q會自動停止操作 |
| SYSTEM DRROR # (系統錯誤號碼) | 表示系統內部組件發生功能失常或錯誤，請參考「困難排除」章節內容 |
| RS 232 ERROR (RS232錯誤) | 表示RS232之輸出出了問題，請參考「困難排除」之章節內容 |

注意: 警告提示燈會在字幕顯示警告訊息時，同時閃爍。

發光二極體之功能

在取小槍上

當使用者把小板手向前推動些微後，系統會進入內部循環狀態，如果取水槍上的綠色燈是在閃爍狀態，表示水質未達最佳狀態，然後一旦不再閃爍取水扳手即可壓到底取水，如果水質一直低於設定值時，取燈會一直閃爍.

顯示面板上

綠燈 : 燈亮表示系統在開機狀態

橙色燈 : 當燈光閃爍時，表示系統需要保養

紅燈 : 當燈光閃爍時，顯示幕上會出現警告或錯誤訊息

如何使用面板按鍵及腳踏開關閥

如何使用面板按鍵(面板按鍵具有系統狀態操作及系統效能訊息)

按鍵                       動作                      顯示

STANDBY 及 PRE-OPERATE

按「OPERATE / STANDBY」

按鍵2秒以上，可在這兩個模式

下互換

STANDBY

PRE-OPERATE\

使用腳踏開關來進入產水模式

踩下腳踏開關系統會使系統進入「產水」

(PRODUCTION)模式

再踩一次腳踏開關CPE過濾器閥門

如再踩一次腳踏開關，閥會關上

注意:當出水閥關閉之後，系統會在內部

循環狀態停留4分鐘然後才會回到

「Preoperate」狀態

檢測

在「product」或「pre-operate」模式下，按下

「Measure」按鍵可顯示水溫及最近一次TOC

值。

拉窗功能

取水時間設定

只有在「pre-operate」模式下，

按下「menu」鍵2秒以上。

利用箭頭方向按鍵來執行或改

變設定時間。

按「Operate/Standby」鍵2秒

以上來選擇倒數計時功能。

注意 : 當推下取水槍板手時，倒數計時會自動啟動並開始計時，當計時完畢時，

系統會自動進入「Standby」(待機)狀態，如果推回取水板手到底時，系

統會回到「Pre-operate」模式下。但如果是腳踏開關來取水時，取水後

系統自動回到pre-operate狀態。

保養

定期保養內容

| 每年(一年一次) | 遵照螢幕上之文字顯示 |
| --- | --- |
| 裝機後每一年清潔進水接頭的濾網，請參考本章節之相關清洗步驟。 | Display:EXCH.CARTRIDGES. (顯示:更換純化管柱) 更換耗材 請遵照保養章節內容。 Display:EXCHANGE UV LAMP (顯示:更換紫外線燈管) 更換UV燈 請參考困難排除章節。 |

注意: 如果出水流速低於0.5公升/分鐘，需更換Millipak 40最終過

濾膜或UPE過濾器，而如果Millipak很快就被塞住，請檢查進

水水質。

定期保養

注意:所有Milli Q上的耗材必需同步更換

更換Q-Gard純化管匣，圖4。

- 按opperate/standby鍵2秒以上，使系統回到standby狀態，但不要把電源關掉。

- 按下取水槍之取水扳手開關使系統洩壓。

- 將管柱接頭推至最高點(A)拔掉金屬扣(F)從系統上取下Q-Gard耗材。

- 拔掉Q-Gard上之保護蓋，使用純水來濕潤接頭內部的O-ring

- 安裝新耗材，程序請遵照「裝機」章節中Q-Gard安裝程序

換Quantum超純水管匣

注意:Quantum管匣與最終濾膜要同時更換。

- 按operate/standby鍵2秒以上，使系統回到standby狀態，不要關

掉電源。

- 按取水槍開關來洩系統壓力。

- 打開系統正前面藍色門測邊的兩個門栓。(圖4.H)

- 取出舊Quantum耗材，然後用純水濕潤新Quantum內的兩個O-ring。

- 安裝新的Quantum耗材之後，系統會自動進行5分鐘的Air purge(排氣)週期，請遵照「裝機」章節中「排氣」動作，此時還不要更換UPE過濾器。

更換Millipak 40在流速太低(小於0.5公升/分鐘)或更換Quantum及Q-Gard時，

都需要一起更換，Millipak的使用壽命由進水水質及出水量來決定。

更換Millpak 40 :

- 先確定取水槍取水板手在「關」的位置上。

- 拆下Millipak上的排氣蓋。

- 從取水槍底部將Millpak 40轉下來。

- 裝回新的Millipak 40 如「安裝」之章節所述。

更換UPE過濾器 ( 圖5 )

- 確認Milli-Q是(Standby)狀態

- 轉鬆舊過濾器上進(I)出(F)水口上的鏍帽，然後用手將過濾器從未子上拔出。

- 安裝新耗材，請遵照「裝機」章節中UPE過濾器安裝程序。

請洗進水口過濾網(圖3)

- 關閉進水處的手動閥

- 從接頭(F)處杵下進水軟管

- 從進水軟管上轉鬆配件(E)及其它配件(F)

- 請洗過濾網(G)

- 利用相反程序安裝回去

困難排除

困難排除訊息

當Service 當閃爍時，顯示板上會有需要維修的訊息傳遞出來。

| 狀態 / 問題 | 原因 | 解決方案 |
| --- | --- | --- |
| There is no electrical power to the system ( 系統沒電 ) | - 停電或電源斷電 - 電源線沒有插好 - 電源保除絲燒毀 | 檢查電源 檢查電源線 更換保除絲 |
| The Milli-Q system is in PRODUCT mode but does not produce any or very little water. (Milli-Q系統雖然在product模組下，但沒有水或非常少的水可用) | - 進水閥關閉 - 加壓幫浦沒有動作 - 進水電磁閥沒有打開 - 進水水壓太低 - 最終過濾器被空氣塞住 - 進水水槽沒水 - 最終過濾器被塞住 | 打開進水閥 聯絡Millipore維修人員 聯絡Millipore維修人員 確認進水水壓要大於0.1Bar排氣，參閱保養章節，或更換最終過濾器 排氣，參閱保養章節，或更換最終過濾器 |
| 當踩下腳踏開關欲使系統回到「pre-operate」狀態而系統仍停留在production狀態 | 系統會維護在幫浦運轉狀態4分鐘才能從「production」回到「pre-operate」狀態 | 4分鐘後系統會自動回到「pre-operate」狀態 |
| EXCH.CARTRIDGES (更換耗材) | 耗材到了使用年限 | 更換耗材，請參閱「定期保養」章節 |
| CARTRIDGE OUT ( 耗材異位 ) | 耗材卡位不準或被移走 | 裝回秏材 |
| AIR PURGE ( 排氣 ) | 剛剛更換好耗材 | 在用水前等待5分鐘來排氣 |
| SYSTEM ERROR# ( 系統錯誤 ) | 各系統錯誤號碼代表各不同零組件錯誤 | 內容如次頁所揭示 |
| RS 232 ERROR ( RS 232錯誤 ) | 當接上一台印表機到系統之後，訊息傳遞發生問題 | 按下operate / standby按鍵來重新啟動系統，如仍無法改善聯絡Millipore維修人員 |
| OREN THE VALVE,FAST FLUSH,SAN.CYCLE or CLOSE THE VALVE | Milli-Q在執行各種設定行程 | 遵照顯示之指示並等待結束 |
| EXCHANGE UV LAMP ( 更換UV燈 ) | UV燈到了使用年限 | 更換UV燈，請聯絡Millipore維修人員 |

警告碼內容

當警告燈在閃爍時，顯示幕上會出現發生該問題之號碼。

| 系統錯誤碼 | 描述內容 | 解決方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 馬達電壓高於設定值 | 聯絡Millipore維修人員 |
| 2 | 溫度低於下限 | 檢測溫度有時需要一段時間來穩定，但如果問題依舊持續，聯絡Millipore維修人員 |
| 3 | 溫度高低最小值 | 同上 |
| 4 | 阻抗小於最小值 ( 小於檢測範圍 ) | 同下 |
| 5 | 阻抗大於最大值 ( 數值不真實 ) | 阻抗值不在檢測範圍，讓Milli-Q運轉幾分鐘來迫使空氣從感應器擠出來，如果問題持續，請聯絡Millipore維修人員 |
| 6 | 馬達電壓錯誤 | 聯絡Millipore維修人員 |
| 7 | UV燈電壓錯誤 | 聯絡Millipore維修人員 |
| 8 | UV燈壞掉 | 聯絡Millipore維修人員 |
| 9 | 電子參考訊號有誤 | 聯絡Millipore維修人員 |
| 10 | EEPROM儲存有誤 | 聯絡Millipore維修人員 |

附件

更換主機保險絲

    - 按Standby / operate按鍵2秒以上，使回到Standby狀態

    - 關閉電源 ( 圖1.H )，按到〝O〞的位置

    - 從主機上拔掉電源線

    - 拉開保險絲盒( 圖 1. J )

    - 去掉燒斷的保險絲，再換上預備的保險絲

注意 : 請置放一個新的保險絲在預備的位置上

    - 放回保險絲盒，插回電源線

調整取水臂之活動性

取水手臂有二點可用六角扳手調整其鬆緊度

請不要鎖太緊，可能會導至斷裂

系統如果長期不用

使系統處在「pre-operate」摸式下，因為在這模式下，Milli Q會持續運轉來維持水質。

如果系統需要長期關機，請連絡密理博維修人員。

購買資訊

耗 材

敘述                                       型號

Q-Gard 1 purification pack (1/pack)                         QGAR D00 R1

Q-Gard B1 purification pack , (1/pack)                       QGAR D00 B1

QUANTUM EX (Organex).(1/pack)                         QTUM 000 EX

QUANTUM cartridge (witg non sterile MILLIPAK)

QUANTUM IX (lonex).(1/pack)                            QTUM 000 IX

UPE jilter, (1/pack)                                       MPEV ICP KJ

MILLIPAK 40 final filter, sterile, (2/pack)                     MPGL 04S K2

MILLIPAK 40 final filter, non-sterile, (1/pack)                 MPGL 040 01

UV lamp, 18 W                                          QUVL QSL 01

附 件

##### Description                                      Reference

Pressure regulator*                                       ZFMQ 000 PR

Printer cable                                            PRNT CBL 01

Wall mounting bracket                                    SYST FIX 01

*Necessary if feed pressure > 0.3 bar (4.5 psi).