## Milli-RX

中文操作手冊

# MILLIPORE

目錄

| 目錄 |  | 第5章：故障排除 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章：簡介 | 1 |  |  |
| 一般說明 | 1 | 故障排除指南 | 13 |
| 功能說明 | 1 |  |  |
| 圖示說明 | 1 | 第6章：附錄 | 15 |
| 規格 | 2 | 附錄1：RO壓力之控制/調整 | 15 |
|  |  | 附錄2：更換保險絲 | 15 |
| 第2章：安裝 | 5 | 附錄3：更換PC板之保險絲 | 16 |
| 拆箱 | 5 | 附錄4：更換逆滲透管匣 | 16 |
| Milli-RX 之定位 | 5 |  |  |
| 安裝 | 5 | 文件之後 |  |
| 連接進水管 | 5 |  |  |
| 連接排水管 | 5 | 第7章：圖示 |  |
| 連接純化水管 | 6 |  |  |
| 安裝第三組RO膜管匣(Milli-RX75) | 6 | 第8章：新增資料 |  |
| 安裝預先處理管匣 | 6 | 技術協助 |  |
| 連接Milli-RX 及儲水槽 | 6 | 定貨資料 |  |
|  |  | 保固 |  |
| 第3章：操作 | 7 |  |  |
| 操作之標準模式 | 7 |  |  |
| 顯示幕 | 7 |  |  |
| 顯示說明 | 8 |  |  |
| 鍵盤之使用 | 9 |  |  |
| 電源接頭（後面板） | 9 |  |  |
| 壓力表之始用 | 10 |  |  |
| Milli-RX 連續濾水之操作 | 10 |  |  |
| 啟動使用 | 10 |  |  |
| 第4章：保養 | 11 |  |  |
| 保養表：定期保養作業之時間 | 11 |  |  |
| 定期保養 | 11 |  |  |
| 清洗逆滲透管匣（組） | 11 |  |  |
| 清洗進水口濾清器(粗組濾清器) | 11 |  |  |
| 更換預先處理管匣 | 11 |  |  |
| 進階清洗逆滲透管匣 | 11 |  |  |

1 簡介

| 一般說明 Milli-RX可經由可飲用水製造純水。這些經過淨化的水含有較低的離子、有機物、細菌及污染之微粒子。經過淨化的水通常都儲存在儲水槽內，供實驗室之一般使用。此外，純化水尚可以輸送至MILLI-Q超純水系統，進行深度淨化，以產生超純水。 Milli-RX 的主要組件，則圖1示，詳細名稱如下圖所述： (A) RO 壓力調整鈕之入口 (B) 預處理管匣 (C) 壓力表”RO濾膜壓力”顯示RO壓力 (D) 壓力表”進水壓力”顯示輸往泵浦之壓力 (E) 控制面版 (F) 處理管匣固定把手（ROPAK） (G) 狀態指示燈 (H) 液晶顯示器 (I) 鍵盤 (J) 進出水接頭 (K) 母接頭-儲水槽高水位開關 (L) 母接頭-儲水槽中水位開關 (M) 電源入口（主電線） (N) 通往逆滲透管匣（組）之清潔管口入口 (O) 保險絲固定座 (P) ON/PFF 開關 (Q) RO 膜保護罩（Milli-RX 75） 功能說明 進水先通過ROPAK預先處理管匣，該預先處理管匣的功能在於保護逆滲透管匣（組）不至於受到細微顆粒，氯離子之破壞/阻塞，同時防止礦物質在逆滲 | 透膜上形成結垢。通過ROPAK之後，進水便通過一止水泵來增加進水通過濾膜的壓力。經過水泵之增壓，進水的壓力便大於滲透壓力，而通過濾膜進水，便將水中之污染物遺留在濾膜的表面上。而這些高濃度的污染物則不斷地受到水流的沖洗，並透過系統的排水管排出去。RO的作業壓力與排放水的流量，可以利用一只控制針閥來調整/控制。 圖示 Milli-RX 系統作業流程圖，則如圖2所示： - 進水電磁閥 - 預先處理管匣”ROPAK” - 進水導電度計 - 壓力表-進水壓力 - 低壓偵測器 - 加壓泵 - 壓力表-RO膜操作壓力 - 清潔片投入口 - 逆滲透管匣（組） - 壓力調整針閥 - 排水電磁閥 - 逆滲透水導電度計 - 止逆閥 - 電磁閥將逆滲透水倒至排水口 - Elix模組 - 流量控制管 - 止逆閥 - 最終製水 注意：逆滲透管匣（組）之數目全視消費者選購那一種機型而定，例如：Milli-RX 20 Plus，1只 RO匣；Milli-RX 45 Plus，2只 RO匣；Milli-RX 75 Plus，3只 RO匣。 |
| --- | --- |

規格

| 尺寸 高 寬 深 操作重量 |  |  |  | 規格 574mm（22.6Inch） 530mm（21.0Inch） 340mm（13.4Inch） 28.5Kg（MILLI-RX 20） 31.5Kg（MILLI-RX 45） 35.0Kg（MILLI-RX 75） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電器規格 115V/60Hz-45VA 系統 Cat No ZFRX 060 20/ ZFRX 060 45/ ZFRX 060 75 115V/60Hz-450VA 系統 Cat No ZFRX 050 20/ ZFRX 050 45/ ZFRX 050 75 |  |  |  | 保險絲：5安培，慢燒 保險絲：3.15安培，慢燒 |
| 進出水接頭水規格 進水接頭 通往系統之進水管 154）） 通往排水口之排水管 254）） 製造水（去離子水）水管 （（54 進水壓力 522（（ 進水流量（（5020 排水能力）50 |  |  |  | 1/2” 母接頭 10mm直徑（0.4Inch）： 最大長度：2m（6.6ft） 10mm直徑（0.4Inch）： 最大長度：3m（9.9ft） 8mm直徑（0.4Inch）： 最大長度：3m（9.9ft） 流量在300L/hr---最小0.7Bar（25psi），最大4Bar（60psi） 150-250L/hr，視系統而定 大於300L/hr |
| 進水條件 溫度 全部溶解鹽3 鐵 鋁 錳 游離氯離子 污濁指數/泥砂密度指數（S.D.I.） pH值 |  |  |  | 2-35℃（35.6-95℉） <1000 ppm CaCO3 <0.1 ppm CaCO3 <0.05 ppm CaCo3 <0.05 ppm CaCO3 <0.3 ppm <3 4-10 |
| ROPAK預先處理管匣的操作能力乃根據符合上述規格的進水來設計。如果水流之品質超過上述規格或是因為當地之水流特性品質不佳，則可使用活性碳、預濾心及/或軟水器來做進一步之處理。 |  |  |  |  |
| 性能 標準純水流量 Milli-RX 20 Milli-RX 45 Milli-RX 75 |  | 20 L/hr 45 L/hr 75 L/hr |  |  |
| *在15℃，10 Bar（150psi）RO濾膜壓力，以及清潔之RO機種。 當RO逆滲透管匣仍然是很新時，在最初的2-3週，水流量會較以上的數值為低。 |  |  |  |  |
| 離子排除率 其他物質排除率 | 標準 最低** 微粒子 細菌 有機物（>100 N. MWT） |  | 98%中 94%中 >99%中 >99%中 >99% |  |
| **RO膜無法排除出現在進水中之CO2。在濃度超過10ppm時，所顯示出來之離子排除效率可能會低於真實排除離子之數值。 |  |  |  |  |

2 安裝

| 拆箱 當您打開 Milli-RX，您應該可以找到以下的組件，如圖3所示。 - Milli-RX - 電源線 - 使用手冊 - 管線，進水管及排水管，直徑10mm（0.4Inch），長度5m（16.4ft） - 管線，去離子水用水管，直徑8mm（0.3Inch），長度3m（6.6ft） - 轉接頭，1/2”陰接頭-10mm（0.4Inch）管線，內置有濾網 - 彎頭，10mm，進水接頭 - 3個彎頭8mm（0.3Inch）-最終出水及排水用 - 管徑縮小轉接頭，10mm-8mm (0.4Inch-0.3Inch）：排水 - 鐵弗龍膠帶 - 開啟清潔管口塞子 - 預先處理管匣（另外訂購） - RO膜固定組件 - RO膜 - 保護罩 Milli-RX 之定位 Milli-RX可以安裝在支架或是放置在Millipore儲水槽（ZFRE5P2 00）支架的頂部，或固定在牆上。當您要將本系統安裝在牆上時，請確認，牆壁本身之結構，固定支架都能支撐得住系統的操作重量。Milli-RX系統進能固定於支架上。 在Milli-RX安裝位置的周圍，必須設置 |  | 多數個接頭，以利系統各項功能之正常操作。這套系統一般配置有一儲水槽。圖4則接露出供Milli-RX系統使用之各種不同接頭。 注意：圖4所示，供進水管線使用之隔絕閥與壓力表並未附在系統內。 安裝 連接近水管接頭（圖5） - 關閉進水管線上之隔絕閥（隔絕閥 並未附在系統上）。 - 裁切長度適中之進水管(C)（<2m）（6.6ft）。 - 由”INLET”接頭(J)上將保護塞(B)取下來，拆卸時，壓住夾頭(A)，即可取下。 - 將管線緊緊地插入接頭內部，而將進水管線(C)連接到”INLET”接頭上。請確認接頭完好，同時用力將管線往回拉來做確認。 - 如有必要，使用彎頭(M)將管線朝向地面。彎頭的陽螺紋端必須要插入”INLET”接頭內。 - 將進水管線(C)的另一端與供水管線連接起來。 隔絕閥，或在管線(D)另一端之接頭，其螺紋必須為1/2”汁公螺紋。 1/2”之母襯套(E)必須旋入管線(D)之端部。安裝時，請使用所附之鐵弗龍帶，將螺紋(D)完全包覆起來，以確保接頭緊密性。 |
| --- | --- | --- |
| 連接排水管 - 排水管之連接程序與進水管之安裝程序相同。排水管接頭之直徑為10mm及8mm（0.4Inch）（<3m）（9.9ft），接頭之位置分別位在MILLI-RX的左側，其上標示有”DRAIN”及”S.D.”之符號。 - 使用直徑降低轉接頭(L)將管徑由10mm（0.4Inch）轉換成8mm（0.3Inch），使其可以連接至”DRAIN”之8mm接頭上。裁切直徑8mm，長4公分（1.6Inch）之管線，來將轉換頭(L)連接至直徑為8mm（0.3Inch）之”DRAIN”出口接頭(L)上。 - 如有需要，可以使用一只直徑為8mm之彎頭（0.3Inch）(K)來改變排水管之方向。 連接去離子水管線 - 使用一般直徑8mm，長度<3m（<9.9ft）之管線，連接至系統上標示有”PRODUCT”(H)之接頭上。 - 如有需要，可以使用一只直徑為8mm之彎頭（0.3Inch）(K)來改變逆滲透水水管之方向。 安裝第三組RO膜管匣（Milli-RX75）圖10 - 將RO膜固定組件用2只螺絲固定於系統背後（A’、B、C、D） - 使用三只管線(F)(G)(H)將RO膜接上。 - 將RO膜管匣保護罩固定。 安裝預先處理管匣”ROPAK”（圖6） - 用力壓動固定片，並將預先處理管匣之固定把手向左搬動，然後把把手向下拉。拆下保護塞(A) - 拆下ROPAK-側1之保護蓋(B)。 | 3. 用一點水將兩只O型環©沾濕。 - 將ROPAK放置在孔洞內。將MILLI-RX(D)緊緊握住，然後將其固定位，如有需要，請稍微地左右搖一搖，以利安裝。 - 更換，同時將預先管匣固定臂(F)固定位。 注意：”ROPAK”包括四根管柱，每次使用兩根。當ROPAK的一半（側1）用完後，則進入第二半（側2），只要將預先處理管匣倒轉過來即可，此時，側2的標示會出現在最上方。 連接Milli-RX及儲水槽 - 將逆滲透水”PRODUCT”（圖5）連接至儲水槽。 - 將管線端部之套塞，塞到MILLI-RX後方適當的座體內（圖1(K)及(L)）來連接儲水槽水位高度開關。 - 要MILLI-RX與MILLIPORE儲水槽及分流系統（eg ZFRE5P2 00）連接起來，僅使用了一只水位高度開關。將公套塞插入高水位座（(K)圖1內）。 詳細內容，請參閱操作部份。 |  |

2 操作

操作之標準模式 MILLI-RX可以顯示出不同的操作模式。這些模式以利用鍵盤來啟動，但是某些模式則是預先地以程度設定。

| 操作模式 | 顯示動作 | MILLI-RX之狀況 |
| --- | --- | --- |
| “操作” “OPERATE” | 自動（配置儲水槽水位開關）或利用接 ”OPERATE/STANDBY”按鈕。 | 系統開始製造逆滲透水。 |
| “準備” “STANDBY” | 按”OPERATE/STANDBY”按鈕。 | 系統進入準備模式，但是並未製造逆滲透水。 |
| “儲水槽已滿” “TANK FULL” | 自動 | 當儲水槽位在滿水位時，系統為有效地進入準備模式。 |
| “沖洗” “Flush” | 自動 | 自動清洗/沖洗RO管匣（5分鐘）。”沖洗”模式是預先設定在MILLI-RX內，每操作175分鐘，即會自動清洗5分鐘。同時，系統每次開機時或是進行”操作”模式時，”沖洗”模式即會自動執行一次。 |
| “氯片清潔” “Cl2 Cleaning” | 按下”Auto Clean”鍵3秒（AUTOCLEAN） | RO管匣（組）之清潔循環（期間15分鐘）。參見保養一節。在進行此一模式時，顯示幕上會進行倒數計時；由14分鐘倒數至0分鐘。 |
| PH CLEANING | 再按一次 | RO管匣（組）之清潔循環（期間90分鐘）。參見保養一節。在進行此一模式時，顯示幕上會進行倒數計時；由89分鐘倒數至0分鐘。 |
| RO RINSE | 按第三次 | 當系統為新安裝或者更新RO膜時，才需做此程序。 |

顯示說明

| 顯示 | MILLI-RX狀態 |
| --- | --- |
| “START AUTOCLEAN” | 當需要清洗RO管匣（組）時，螢幕將出現此訊息，同時與營幕上原有信息更遞出現。 〈參見保養章節〉 |
| “% REJECTION SP” | 做為%排水之預先設定警告值。 |
| “RINSING” | 逆滲透之水質不符預設值時，於每次開始製造逆滲透水時，只要水質不符所需，便會自動排掉，直到水質達到最佳之數值為止。 |
| “LOW PRESSURE” | 入水口之壓力不足。 〈參見故障排除〉 |
| “BATTERY” | 當MILLI-RX之電源關閉後，會將資料儲存起來，但是現在這些資料都消失了。 〈參見故障排除〉 |
| “% REJECTION < S.P.” | RO管匣之離子排除效率低於欲設定之警告水平。 〈參見故障排除〉 |
| “ALARM”(LAMP) |  當系統一直存在”低壓”模式時，該警示燈會持續地 亮著。  當逆滲透水開始製水的10分鐘後，若逆滲透水的水 質出現了排放%低於等於預先設定之排放設定點時， 警示燈會閃爍。 |
| “EXCHANGE PACK” (LAMP) |  當ROPAK未裝上去或安裝的不正確，則警示燈便會 一直亮著。 〈參見保養一節〉  當必須要更換ROPAK時，警示燈便會閃爍。 〈參見故障排除〉 |

鍵盤之使用

使用者可以利用鍵盤直接進入應用在MILLI-RX之預先設定值，或是啟動/改變一項操作模式。（圖1）

| 按鍵之說明 | 功能 |
| --- | --- |
| “OPERATE/STANDBY” | 按下這只按鍵，會出現”OPERATE 或 STANDBY”模式。其目的在做系統運轉或待機之切換。 |
| “QUALITY DISPLAY” | 當系統處於”OPETATE”模式時，此時按下按鈕，便會出現以下的情形： -“%Rejection”：排放離子之% —“Feed—µs”：進水之導電度 —“Permeate—µs”：逆滲透水之導電度 —“Temperature—℃”：逆滲透水之溫度 —“Product—MΩ∙cm”：純水之比阻抗值 |
| “CONTROL VALVE” | 按下按鈕，便會出現以下的情形： “%Reject.S.P.—,-”：這個數值可以利用PC板上的P5 可變電阻來調整。調整可以由 75%調整至100%，接下來便顯 示正常操作模式。（一分鐘後自 動回復） “RESI.SP—MΩ∙cm”：這個數值可利用PZ可變電阻 調整 “ELIX—V”：ELIX模組之電壓 “ELIX—A”：ELIX模組之電流 |
| “AUTOCLEAN” | 啟動自動清洗模式。 |

電器接頭（後面板）

| 用途 | 功能 |
| --- | --- |
| “套塞座” “JACK PLUS SOCKETS” —儲水槽水位 | 這些塞座可與儲水槽的液位計相通，同時流向MILLI-RX。當儲水槽水滿後，高水位接頭便會阻斷MILLI-RX之水流（圖1(K)）。 當水位降到了中間水位以下時，中間水位接頭便會重新啟動MILLI-RX。（圖1(L)） |

壓力錶之使用

| 用途 | 功能 |
| --- | --- |
| 壓力錶 “進水壓力” “FEEDWATER PRESSURE” | 顯示預先處理管匣排水口之水壓。 水流之壓力值，在”操作”模式下，必須大於0.5Bar（7psi），如此整個系統的操作才會正常。 |
| 壓力錶 “RO膜壓力” “RO MEMBRANE PRESSURE” | 顯示逆滲透水壓力值。在”操作”模式下，這項壓力值可以在7Bar至12Bar（100至180psi）間調整（參見附錄1）。 |

MILLI-RX連續出水之操作

MILLI-RX的操作包括一套預先設計之程序，即利用”Flush”模式來清洗RO匣。在”Flush”模式下，會暫時地中斷正常的純水製水。如果要連續地進行純水製水，則可將”Flush”模式暫停，其將PC板上的跳接器移動一下，即可消除”Flush”模式。

啟動

- 確定ROPAK是否正確地安裝好，同時各種線管也都安裝妥當。

- 開啟進水隔絕閥。

- 將系統之供電接上。開啟系統之電源開關。如果顯示上出現”Battery”，則將系統關掉兩秒鐘。

- 讓MILLI-RX在”操作”模式下，運轉24hr，如果可能，請將逆滲透水連接至放流管，以將用來保護RO管匣（己二醇）之化學溶液沖掉。如果無法讓系統運轉24hr，則至少讓系統運轉沖洗3hr，但不作任何用途。

- 運轉1hr後，請確認MILLI-RX之性能（逆滲透水流量，%排放水）。

- 系統開始時會先進行”FLUSH”模式。

- 如果螢幕出現”Low Pressure”且警告之指示燈亮時，請重複按”OPERATE/STANDBY”鍵重新啟動。

- 按”AUTOCLEAN”鍵至少3秒，使之出現”Cl2 CLEANING”然後再按2次，使之出現”RO RINSE”等待10秒，系統將自動進行2hr的清潔模式，用以將RO膜管匣之保存液（己二醇）充分沖洗乾淨。

- 帶此程序完成讓系統運轉1~2hr，之後再將純水倒入TANK內。

- 利用調整用之針閥，將”RO膜壓力”調整至10Bar（參見附錄1）。

- 確認逆滲透水之水流量符合曲線所示之流量（附錄1）。

- 檢查逆滲透水之水流量+排水量不低於150L/hr（MILLI-RX 20），180L/hr（MILLI-RX 45），200L/hr（MILLI-RX 75）。

4 保養

| 操作之標準模式 |  |  | - 將塞子重新裝回清潔管口，開啟MILLI-RX的電源開關。 - 按下”AUTOCLEAN”3秒，進行自動清潔模式。 入口濾清器之清潔（圖5） - 將隔絕閥關起來。 - 將入口之管線(C)取下來。 - 將水接頭由進水管線(D)拆下來。 將關口(E)及(F)旋鬆及分開，將濾清器露出來。 - 清潔濾清器(G)。 更換欲處理管匣 - 將MILLI-RX設定在”STANDBY”模式。 絕對不要將系統之電源關掉。 - 將欲處理管匣之固定臂鬆開（圖1(F)），先壓再往下拉。 - 抽出ROPAK預處理管匣。 - 如果預處理管匣僅用了SIDE1，則將預處理管匣倒過來裝進去，使用SIDE2。如果兩側都用過了，則更換一只新的預處理管匣。 - 根據”安裝”一節之說明，將預處理管匣重新安裝回去。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頻率 | 動作 |  |  |
| 每月 | 檢查 | 去離子水流量 水泵水泵量 離子排放效率 ELIX之電壓及電流 ELIX之排水流量 |  |
| 每月 當顯示出線”START AUTOCLEAN”時 | 執行 | RO匣（組）之清洗模式 |  |
| 每6個月或出現阻塞時 | 執行 | 入口粗網之清潔/清洗 |  |
| 當”EXCHANGE PACK”閃爍時或出現超過48hr以上之關機時。 | 更換 | 預處理管匣 |  |
| 每月 | 更換 | 預濾心 |  |
| 定期保養 清潔RO膜管匣（組） - 將MILLI-RX關掉，同時等到入口壓力降至零為止；目視觀察”盡水壓力表”(FEED GAUGE)（圖1）。 - 將清潔管口的塞子旋下來，將其放置在入口蓋上（圖1(N)），在鍵之輔助下，由管口加入一片清潔片。 |  |  |  |

5 故障排除

| 故障排除表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 問題 | 原因 | 排除方法 |
| 系統無電/電源燈不亮 | -電源插座無電源 -電源線連接不恰當 -電源保險絲燒掉 -PC保險絲燒掉 | -檢查電源 -檢查插頭 -更換保險絲（附錄2） -更換PC板保險絲（附錄3） |
| “更換處理管匣”警示燈閃爍 | 必須更換ROPAK | 更換ROPAK（參見保養章節） |
| “EXCHANGE PACK”警示燈一直”亮著” | ROPAK卡合不正常或偏離定位 | 更換ROPAK（參見保養章節） |
| “ALARM”警示燈一直亮著，同時”LOW PRESSURE”信息顯示在營幕上 | 進口水壓力不足 | 檢查進水壓力 檢查進水隔絕閥是否開啟未關閉 檢查通過進水濾清器、預過濾器濾心及ROPAK間之壓力差是否太低（低於1Bar）。 |
| “START AUTOCLEAN”信息出現在螢幕上 | 必須執行清潔模式 | 執行清潔模式，參見保養章節 |
| “BATTERY”信息出現在螢幕上 | 電池電力耗盡 | 將系統開啟48hr，以進行充電。將系統之電源關閉2秒鐘，以在充電完成後，將顯示幕上之”電池”信息刪除。 |
| “PRODUCT： XX.XXMΩ∙cm” | -有空氣在ELIX模組內 -阻值超出範圍阻抗計故障 | -使系統運轉數分鐘，讓空氣排出 -檢查阻抗計之接線 |
| 顯示幕上出現”FEED >----µs” | 進水之導電度偏離尺度（>127µs/cm，在25℃以及1800µs/cm，在10℃） | 使用外部測量計來檢視導電度 |
| 顯示營幕上出現 ”逆滲水>-“ “PERMEATE>----µs” | 逆滲透水之導電度偏離尺度（>1270µs/cm，在25℃以及1800µs/cm，在10℃） | 如果這個問題在系統之運轉期間一直出現這個問題，請您聯絡MILLIPORE維修部門。 |
| 顯示幕上出現”<0℃(<32℉)”信息 | 熱感測器損壞，或熱感測器之電線段落或脫落， | 聯絡MILLIPORE維修部門 |
| 顯示幕上出現”溫度>0℃”信息 | 進水溫度偏離尺度，或熱感測器損壞 | 檢查進水溫度是否超過了40℃ 聯絡MILLIPORE維修部門 |
| 顯示幕上出現”%REJECTION<S.P.”以及”警示燈”閃爍 | RO膜之離子排除效率很差，同時低於預設值之警告水平 | 清潔RO匣（組）（參見保養章節）或者在進行清洗作業後，該信息仍然出現，則請更換RO匣（組） |
| “%REJECTION<SP”警示燈持續亮著且系統處於停機狀態 | 逆滲透膜之離子排除效率非常差，且低於設定值2%以下，為避免較差的水或進入”ELIX”模組，進而損壞此模組，本系統會自動停機此保護此模組。 | 清潔RO膜（參見保養章節）或者在進行情況程序後該信息仍然出現，則請更換RO膜並將系統關機數秒以便清除營幕上之訊息。 |
| “TEMPERATURE:>+℃” “TEMPERATURE:<0℃” “FEED>----µs”或 ”PERMEATE>----,-µs“警示燈亮著，且系統處於停機狀態 | 當進水溫度或導電度超出可量測範圍5分鐘系統會自動停機以保護”ELIX”模組。 | 請由此表中確認系統之問題所在，將其修護後，使系統關機數秒後，再開機以便清除營幕上之訊息。 |
| “ELIX：0V”出現於一般運轉時 | 電源供應電路板上之保險絲燒毀 | 更換電路板上之保險絲（參見附錄3） |
| “ELIX Ⅰ：0,000A”出現於正常運轉情況，同時最終出水之阻值低 | 電源未進入”ELIX”模組 | 請檢查電路板及ELIX模組之間的線路是否鬆拖。 |
| “ELIX Ⅰ：0,000A”出現低於一般電流值之情況，同時最終出水之阻值偏低（<1MΩ∙cm） | ELIX模組內有空氣 | 請檢查ELIX模組之排水流速 正常排水流速為 >3 l/hr ELIX20 >5 l/hr ELIX45 >10 l/hr ELIX75 請參考START UP,OPERATION章節。 |

6 附錄

| 附錄1：RO壓力之控制/調整 - 將MILLI-RX至入”操作”模式下，進行逆滲透水之生產。 - 利用一只長柄（100mm）螺絲起子，插進孔洞內來調整壓力（圖1(A)）。 - 調整好的壓力值可以由壓力表讀出”RO濾膜壓力”（圖1©）。壓力值絕對不可以超過12巴。 系統的一般操作壓力為10巴(150psi）。如果ELIX之總流量（最終出水量加排水量）太高時（235 l/hr RX 20，70 l/hr RX 45，100 l/hr RX 75）。應該降低RO膜壓力使之低於（35,70,100 l/hr）期使RO膜以最佳之性能運轉。 以下的圖示表示一只RO匣之出水量與水溫度成函數相關之圖表。 請參考英文操作手冊 | 附錄2：更換電源保險絲 （圖8） - 將MILLI-RX之電源關掉。 - 將MILLI-RX之電源線拔下來。 - 將保險絲座取下來（圖1(O)）。 - 拆下損壞之保險絲(A)，並且更換新品(B)。 注意：在保險絲座的第二位置處置入 一只備用保險絲。 - 將保險絲座放入正確之位置。 附錄3：更換PC板上之保險絲（圖7） - 將MILLI-RX汁電源關掉，將電源線拔下來。 - 用螺絲起子將兩支螺絲(A)拆下來。 - 開啟MILLI-RX。 - 拆下四支螺絲(B)，拆下保護板(C)。 - 拆下PC板(D)。 - 更換保險絲(E)。 - 重新放回PC板，保護板©，同時利用螺絲(A)將系統關起來。 - 重新接上電源線，將系統之電源開關開啟。 |
| --- | --- |

| 附錄5：更換逆滲匣（組） （圖9） - 將系統之電源關掉，將電源線拔下來。 - 用螺絲起子（圖7(A)）將兩支螺絲拆下來。 - 將MILLI-RX打開。 - 將管線（組）(B)(C)拔下來，同時加註記號。 - 拆下柱塞(D)，以便進入位在入口蓋下方之清潔管（限第一管匣）。 - 將RO模組(E)抽出來。 - 將管線（組）(F)拔開來。 - 將RO膜管匣取下。 - 根據3-7頁相反之步驟，重新地將RO模組裝回去。 | - 將系統閉合起來，同時用兩支螺絲(A)將其固定。 - 接上電源線；開啟系統電源。 - 執行啟動程序（第3章-操作）。 |
| --- | --- |

8 訂購資訊

|  | Description | Cat No. |
| --- | --- | --- |
| System系統 | Milli-RX 20 Milli-RX 45 Milli-RX 75 | ZFRX 060 20 ZFRX 060 45 ZFRX 060 75 |
| Expendables 消耗性材料 | RO模組 12” Polyamide Hi Flux ROPAK 預處理管匣 Cl2消毒錠 Prefilter 1µm 欲處理濾心 | CDRC H12 HG心 CPRD P04 02心 ZWCL 01F 50心 CJ01 01S 30心 |
|  | ROGARD 5µm 粗過濾濾心 | CDPR M12 F6 |