- Millipore

- Simplicity 【奇技】

- 個人專用超純水機

- 中文使用手冊

- 美商密理博生命科學股份有限公司 台灣分公司

- 目錄

| - 內容 | - 頁次 |
| --- | --- |
| - 第1章：安裝 | - 1 |
| - 拆箱 | - 1 |
| - 安裝儲水桶 | - 1 |
| - 裝水 | - 1 |
| - 安裝排氣過濾器 | - 1 |
| - 安裝純化管柱-SimPak | - 1 |
| - Pak排氣 | - 2 |
| - 安裝SimFilter（終端過濾器） | - 2 |
| - 第2章：操作 | - 3 |
| - Simplicity的標準操作模式 | - 3 |
| - 儲水桶中要維持最低水位 | - 3 |
| - 顯示說明 | - 3 |
| - 鍵盤的使用 | - 3 |
| - 標準主畫面 | - 4 |
| - 耗材可使用期間指示 | - 4 |
| - 選擇未經溫度補償校正的阻抗值顯示模式 | - 5 |
| - 選擇度量單位 | - 5 |
| - 第3章：維護保養 | - 6 |
| - 更換SimPak及SimFilter | - 6 |
| - 關閉系統一段時間 | - 7 |
| - 第4章：故障排除 | - 8 |
| - 故障排除指南 | - 8 |

- 第1章：安裝

- 拆箱

Simplicity系統包括 (如附圖1)：

- 純水主機壹套(Simplicity)，內含3.5公升儲水桶壹只

- 中、英文使用手冊各壹本

- 排氣用（新的SimPak排氣用）倒鉤式連接頭壹只

- Simpak純化管柱壹組

- 儲水桶空氣過濾器壹只

- 終端過濾器（POU）SimFilter壹只

- 中文保固書壹份

- 安裝儲水桶

- （如附圖2）

- A. 將儲水桶裝水

- 將儲水捅上方的安全把手（locking handle）拉起到垂直位置（A）

- 以安全把手將儲水桶（B）提起

- 以逆時針方向旋轉1/4圈，打開儲水桶上方的蓋子（C）

- 將儲水捅裝滿經處理過的水（如，蒸餾水、去離子水、RO水或Elix水）後，重新安裝回主機,並且確認已將安全把手放回原來的位置（水平位置）

- B. 安裝排氣過濾器

- 在儲水桶蓋子內安裝儲水桶專用的排氣過濾器（D）

- 以順時針方向旋轉1/4圈，將蓋子關緊

- 安裝純化管柱-SimPak

- （如附圖3）

- 按住locking tab鍵（A）向左方打開純化管柱的 locking handle

- 將Simplicity主機上連接純化管柱連接頭上的2個保護蓋（B）拔除

- 再將Simpak純化管柱上的2個保護蓋（C）拔除，用幾滴水潤濕管柱接頭上的O型環

- 把Simpak管柱推入使裝載至主機上（D）

- 確定純化管柱的 locking handle已卡緊，並就定位（E）。純化管柱的 locking handle應該很容易扣上。如果你必須施力才能推緊的話，這表示Simpak未完全就定位

- Pak排氣

- 將連接頭（如附圖1、C）安裝至POU（終端取水處）閥上（註：POU閥內含有O型環做為密封用，因此，請勿使用鐵弗龍帶纏繞在連接頭的螺紋上。）

- 在出水口的下方放置容器

- 將Simplicity給水閥門轉鈕扳下，打開閥門

- 按下OPERATE鍵，使由STANDBY模式切換至OPERATE模式

- 當系統做出1-2公升的水後，再將閥門關閉

- 若有可能，將系統留在STANDBY模式使經過一整夜的時間。這將有助於Simpak純化管柱內的離子交換樹脂進行水合作用。本步驟只需要在每一次安裝新的Simpak時進行即可

- 安裝SimFilter(終端過濾器)

- （如附圖4）

- 將排氣用的連接頭（A）由POU閥拔出（若有安裝的話）

- 將SimFilter（B）安裝至POU閥內。請勿使用鐵弗龍帶纏繞SimFilter上的螺紋

- 按下OPERATE鍵，將STANDBY模式切換至OPERATE模式

- 打開POU閥，使系統做出約 0.5公升的水，經SimFilter過濾流出

- 再將OPERATE模式切換回STANDBY模式

您的系統已經安裝完畢，您可放心使用產製超純水

第2章：操作

Simplicity的標準操作模式

儲水桶中要維持最低水位

Simplicity系統的進水是來自於系統後方的儲水桶，當儲水桶中的水位少於半公升時，請記得將水捅加滿。

一旦Simplicity系統的儲水桶沒水時，請依下列步驟進行：

- 按下OPERATE鍵，將OPERATE模式切換至STANDBY模式

- 將儲水桶加滿

- 將SimFilter取下，換上排氣用的連接頭，並重新起動系統

- 打開POU閥（取水閥），按下OPERATE鍵，使系統做出約0.2公升的水

- 換下排氣用的連接頭，再重新安裝SimFilter

顯示說明

Simplicity系統中有多種可藉由按鍵引導的操作模式。除此而外，其餘的模式則由微處理器自動處理。這些操作模式訊號可由螢幕顯示，其代表的意義說明如下：

| 螢幕顯示 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| STANDBY | 在此模式下，系統將不產製純水。但會做周期性循環 |
| OPERATE PROD:18.2M .cm | 系統運轉中；打開給水閥即可取得純水 |
| RECIRCULATION | 在STANDBY模式下，系統每3小時會自動循環5分鐘，其目的是維持未使用期間的純水水質 |
| OPERATE TEMP. 19℃ | 系統運轉中；顯示水溫值，而非阻抗值 |
| OPERATE 19.8M .cm 22. 9℃ | 系統運轉中，並可產製純水；但所測得的阻抗值未校正至相應於25℃的測量值；會持續顯示水的阻抗值及溫度 |

鍵盤的使用

使用者可利用按鍵選擇各種不同的操作模式，並可追蹤耗材的使用期間指示，以及其他的相關資訊

標準主畫面

| 按鍵 | 動作 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- |
| STANDBY及OPERATE |  |  |
|  | 按下OPERATE按鍵，可以在下列兩種模式之間作切換 |  |
|  | STANDBY | STANDBY |
|  | OPERATE | OPERATE PROD: 18.2M .cm |
|  | 在OPERATE模式下，系統可以經由開啟給水閥取水 |  |
| 度量 |  |  |
|  | 在OPERATE或STANDBY模式下，按下DISPLAY鍵，可顯示水溫 | OPERATE TEMP : 24.2℃ |
|  | (3秒鐘後，溫度顯示將回復至阻抗值顯示) |  |

耗材可使用期間指示

Simplicity系統可指出Simpak，SimFilter和UV燈管（Simplicity 185）已使用的時間。系統不但可監測耗材的性能，並提醒使用者何時該更換耗材

| PAK壽命 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 不論在OPERATE或STANDBY模式下均可，按下MENU鍵至 | PACK AGE 45 DAYS |
|  | 少達2秒鐘 （PAK的壽命最長可達240天，超過後必須更換） |  |
| UV燈的使用 僅Simplicity 185機型 |  |  |
|  | 再按一次MENU鍵，即顯示UV燈的使用時數 | UV LAMP AGE 9 DAYS |
|  | 連續按住MENU鍵2秒鐘，就回到正常操作模式 （UV燈管的壽命最長可達700天，超過後必須更換） |  |

選擇未經溫度補償校正的阻抗值顯示模式

| 按鍵 | 動作 | 螢幕顯示 |
| --- | --- | --- |
|  | 不論在OPERATE或STANDBY模式下均可，按下MENU鍵至少達2秒鐘 | PACK AGE 45 DAYS |
|  | 按住MENU鍵,直到顯示出現 | TEMP CORRECTION ON |
|  | 按下DISPLAY鍵一次，將溫度修正選擇為OFF | TEMP CORRECTION OFF |
|  | 若正確，則按住MENU鍵達2秒鐘，回到正常操作模式 | STANDBY |
|  | （操作模式顯示範例） | OPERATE 19.8M .cm 22.9。C |

選擇度量單位

|  | 不論在OPERATE或STANDBY模式下均可，按下MENU鍵至少達2秒鐘 | PACK AGE 45 DAYS |
| --- | --- | --- |
|  | 按下MENU鍵多次，直到顯示出現 | PRODUCTION UNIT M .cm |
|  | 按下DISPLAY鍵一次，選擇M .cm(阻抗值)或是µs(導電度) | PRODUCTION UNIT µs/cm |
|  | 若正確，則按住MENU鍵達2秒鐘，回到正常操作模式 |  |

第3章：維護保養

更換SimPak 及SimFilter

- 按下OPERATE鍵，將Simplicity系統設在STANDBY模式。不要關掉系統電源

- 將舊的SimFilter過濾器（如附圖4、B）由POU閥上取下

- 將POU閥開啟數秒鐘，使系統洩壓

- 按住鎖鍵（locking tab）（如附圖3、E）向下拉，打開管柱安全把手（Pak locking handle）（如附圖3、A）

- 將舊的Simpak（如附圖3、D）取下

- 將新的Simpak（如附圖3、C）上的2個保護蓋拔下，用幾滴水潤濕O型環

- 將新的Simpak推入裝載置主機上

- 關閉管柱安全把手（如附圖3、E），使Simpak就定位

- 打開儲水桶的蓋子（如附圖2、C），安裝儲水桶排氣過濾器Millex（如附圖2、D）。將Simpak與儲水桶蓋子內部連接器連接

- 將排氣連接器（如附圖1、C）裝到POU閥上

註：POU閥上含有O型環做為密封用，因此請勿使用鐵弗龍帶纏繞連接頭螺紋

- 在出水口的下方,放置容器

- 將給水閥門轉鈕扳下，打開閥門

- 按下OPERATE鍵，並由STANDBY模式切換至OPERATE模式

- 由系統做出1-2公升的水之後，將閥門關閉

- 若有可能，將系統留在STANDBY模式使經過一整夜的時間。這將有助於Simpak純化管柱內離子交換樹脂進行水合作用。本步驟只需要在每一次安裝新的Simpak時進行即可

- 將連接頭（如附圖4、A）由POU閥拔出（若有安裝的話）

- 將SimFilter（如附圖4、B）安裝至POU閥內。請勿使用鐵弗龍帶纏繞螺紋

- 按下OPERATE鍵,將STANDBY模式切換至OPERATE模式

- 打開POU閥，使系統做出約 0.5公升的水，經SimFilter過濾流出

- 將OPERATE模式切換回STANDBY模式

註：當純水產水的流速太低（小於0.3升/公升）或是更換Simpak時, 則必須更換SimFilter過濾器。SimFilter過濾器的壽命長短因進水水質及產水量而不同。MILLIPORE建議您於更換Simpak時，一併更換SimFilter過濾器。

關閉系統一段時間

若數日不使用系統，請將系統保持在STANDBY模式。在此模式下，系統將持續進行內部循環，而能維持產水品質在最佳狀態。

若要長期將系統關閉，請依照下述步驟處理：

- 漏掉儲水桶內的水

- 取下SimPak和SimFilter過濾器

- 拔下電源線

一旦重新啟動時，必須安裝全新的耗材

- 第4章：故障排除

故障排除指南

當系統上的黃色燈號閃爍時，螢幕上將同時顯示訊息，請依照下表指示排除故障

| 狀態/問題 | 原因 | 改善方式 |
| --- | --- | --- |
| 系統沒有電力 | - 沒有電源 - 電源線沒有插入插座 | 檢查電源 檢查電源線 |
| 系統處在PRODUCTION 模式，但是不產製純水，或僅有少量純水產生 | - 儲水桶是空的 - 儲水桶未放好 - SimFilter過濾器阻塞 - 儲水桶的排氣過濾器阻塞 | 將儲水桶裝水 檢查儲水桶位置 更換SimFilter過濾器 打開桶蓋，若流量正常，則更換排氣過濾器 |
| 系統自動從PRODUCTION模式切換至STANDBY模式 | - 系統的設定為最多可連續操作10分鐘 | 若有必要，先將儲水桶加滿，並按下OPERATE 鍵 |
| 阻抗值< SP | - 儲水桶是空的 - 阻抗值低於設定值 | 將儲水桶裝水 更換新的耗材 |
| 更換PACK | - PACK的操作壽命到期 | 更換PACK |
| 無PACK | - 未安裝PACK或是已經被移除 | 將PACK放回定位 |
| 更換UV燈 | - UV的操作壽命到期 | 更換UV燈 |
| 檢視UV燈 | - UV燈失效 | UV燈不再亮時顯示該訊息 |
| EEPROM 錯誤 | - 系統必須重新設定啟動 | 按OPERATE 鍵兩次 |