AFS生化分析儀之供水系統（功能及操作快速一覽表）

系統狀態指示燈

| 綠 燈 | 表示系統在開機狀態，並可持續供水給生化分析儀。 |
| --- | --- |
| 黃 燈 | AFS純水系統的功能或水質出了問題，請注意顯示幕上閃爍的訊息，以求解決或連絡MILLIPORE維修工程師。 |
| 紅 燈 | AFS純水系統出了非常嚴重的問題，請注意顯示幕上閃爍的訊息，以求解決或連絡MILLIPORE維修工程師。 |

AFS系統正面

耗材固定旋鈕

AFS系統的控制面板

ROPak純化管匣

逆滲透膜組菌投藥口

______

控制面板

Millipak40

最終過濾器

維修拉門

AFS純化管匣

電源指示燈

注意燈燈

警示燈

操作狀態

水質資料

水溫

(表示按鍵的功能)

功能鍵

※耗材名稱                  ※保養及更換說明

| ROPAK純化管匣 |  | 更換耗材步驟 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用壽命︰3個月/面（每組ROPAK有兩個面） 內容物︰ 1低膨脹系數顆粒化活性碳（GAC）。 2防止碳酸鈣沉澱之抗結垢劑（Polyphosphate） 3.1深層多層次濾心。 ※按下DATA功能鍵可顯示ROPAK尚可使用天數。 |  | 1按下STABDBY功能鍵。 2再按下MAINTENANCE功能鍵。 3從顯示幕上選擇CHANGE PAK功能，等待30秒 讓系統洩壓。 4握住ROPAK逆時鐘方向轉動耗材固定旋鈕。 5將ROPAK拔出來。 6一組ROPAK有兩個使用面（Side 1及Side 2），所以如果只使用過第一面（Side 1）時可翻轉繼續使用第二面（Side 2），但如果Side2也已經使用過時，請丟棄並更換使用新耗材。 7等待10秒，讓系統設定重置。 8拔掉耗材上的保護套。 9使用純水來濕潤進/出水口的O型環。 10把ROPAK推進系統接口處（一定要推到底），然後順時鐘方向旋轉固定旋鈕。 11按下EXIT功能鍵再按PRODUCT鍵，使系統回到供水狀態。 |  |
| AFS純化管匣 | 更換AFS的步驟 |  |  |
| 內容物︰低壓降的核子級混床式離子交換樹脂（JET PORE） AFS PAK更換條件︰ 1水質低於設定值（10M.cm）。 2時間超過一年。 ※按DATA功能鍵可了解耗材使用壽命。 | 1按下STANDBY功能鍵。 2再按下MAINTENANCE功能鍵。 3從顯示幕上選擇CHANGE PAK功能，等待30秒讓系統洩壓。 4將輸水管線的殘存壓力洩掉。 5從輸水壓力錶上確認水壓已降至零。 6按住AFS PAK，然後逆時鐘旋轉固定旋鈕。 7從系統抽出AFS PAK。 8等待10秒，使系統能夠做參數重置。 9拿掉新耗材上的進出口保護套。 10使用超純水來濕潤進/出水口中的O型環。 11將新的AFS PAK推進系統接口處（一定要推到底），然後順時鐘方向鎖緊固定旋鈕。 12按EXIT功能鍵，再按PRODUCT鍵，使系統恢復到正常供水狀態。 |  |  |

| # MILLIPAK 100 | MILLIPAK 100需與AFSPAK同步更換 |
| --- | --- |
| 0.22m過濾器 材質︰PVDF 功能︰可有效去除大於0.22m之顆粒及所有微生物 | 1需確認系統在’STANDBY’狀態，並且輸水管線壓力降至零。 2打開系統左邊的門。 3鬆開MILLIPAK 100兩邊之螺牙，取出並丟棄。 4使用止洩帶纏繞新的MILLIPAK 100兩端各3~4圈。 5重新將新的MILLIPAK 100接上原來管線，並確認沒有漏水。 6按PRODUCT鍵回到供水狀態。 |

| RO 膜組 | 殺菌步驟 |
| --- | --- |
| 注意︰按DATA鍵可監視RO膜組的效能，而正常的離子排除效率(REJECTION)需大於92% | 1 按STANDBY鍵。 2 按MAINTENANCE鍵。 3 從顯示幕上選擇CLEAN功能。 4 選擇CHLORINE/ ACID /BASE中CHLORINE功能。 5 等待30秒（系統洩壓）。 6 當系統完成殺菌行程後，按EXIT鍵來退回至 STANDBY 狀態。 7 按PRODUCT鍵來恢復正常供水狀態。 |

※注意︰需定期更換5m之前置濾心。

Version 1- AUG 2002