F Millipak最終過濾器

G前保養門

H Quantum純化管匣（耗材）

I Q-Gard純化管匣（耗材）

J 不銹鋼導桿

K純化管匣固定用卡榫

L 轉接頭蓋（掀開狀態）

M轉接頭蓋（正常狀態）

N殺菌投藥口

A液晶顯示幕

B系統狀態指示燈

C控制面板

D控制面板

E取水槍

| 純水系統狀態指示燈說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 綠燈 | 系統電源開關狀態。 | 可正常使用系統 |
| 黃燈 | 需進行保養工作。 | 請注意顯示幕上出現的訊息並照指示處理。 |
| 紅燈 | 系統出現不正常狀態如”Cartridge Out”（耗材異位）及其它況狀。 | 請注意顯示幕上出現的訊息，並參考操作手冊或連絡MILLIPORE相關人員。 |

| 正常運轉狀態下之訊息顯示 |  |
| --- | --- |
| STANDBY (待機) | Milli-Q系統正處於待機狀態，無法製水，並且沒有自動內部循環功能。如有需要請按OPERATE/STANDBY按鍵。 |
| PRE-OPERATE (預備運作) | 系統會自動執行每小時5分鐘的內部循環功能。按下取水鍵可使系統進入OPERATE（運轉）狀態並製水。 |
| 18.2M.cm TOC︰4ppb | 表示系統正處於OPERATE（運轉）狀態，並顯示系統之阻抗值，如果系統有安裝A10選配設備時，會自動顯示最近一次TOC（水中有機物）的量測值。 |

- 預約取水的程序︰

1在PRE-OPERATE狀態下持續按MENU按鍵2秒以上，

PROD TIME SET UP

COUNTER:  0 mm

使顯示幕上顯示右列字眼=====================

2利用左/右箭頭之按鍵來增減設定時間或容量，並按下OPERATE/STANDBY按鍵

做設定輸入動作。

3按下取水鍵開始取水，系統會在出水量到達設定值後自動關閉，並顯示

”STANDBY”字眼。

4推回取水鍵，顯示幕會跳到PRE-OPERATE狀態。

| 維修及警示訊息顯示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 訊息顯示 | 表示 |  | 需要做 |
| EXCH CARTRIDGE | Q-Gard, Quantum及MilliPak之功能耗盡。 |  | ※耗材︰MILLIPORE建議(Q-Gard/ Quantum/ MilliPak)此三項耗材需同時更換以避免微生物交互污染問題。耗材名稱請請洽MILLIPORE相關人員。 |
| EXCHANGE UV LAMP | 氧化有機物的UV燈功能號耗盡。 |  | 更換UV燈。 |
| EXCHANGE A10 UV | 監測TOC之UV燈強度降低。 |  | 更換A10 UV燈。 |
| START SANIT | 需執行超濾膜組之清潔殺菌程序。 |  | 請執行此一清潔殺菌程序（請使用3公克的NaOH來殺菌）。 |
| 其它相關訊息顯示 |  |  | 如不了解時請與MILLIPORE維修工程師連絡。 |
| 按鍵功能說明 |  |  |  |
| 按鍵名稱 |  | 說 明 |  |
| 1 OPERATE/STANDBY |  | 雙向按鍵，可切換下列2組模式的一種STANDBY（待機）===PRE-OPERATE（預備運作） |  |
| 2 MEASURE（量測） |  | 可選擇各種水質、水溫的顯示。 |  |
| 3 CLEANING（清潔殺菌） |  | 僅”Biocel”及”Synthesis”需此項功能，全自動清洗殺菌系統內的超過濾膜組。 |  |
| 4 MENU （系統及耗材相關資料） |  | 可檢查系統相關的資料及耗材使用壽命狀態。 |  |

| 耗材名稱 | 說 明 | 建議使用壽命 |
| --- | --- | --- |
| Q Gard1/Quantum EX | 內含核子級離子交換，核子級合成活姓碳。 | 6個月~1年 |
| Millipak 40 | 0.2m PVDF絕對過濾膜。 | 3~6個月 |
| UV Lamp | 185/254 nm UV燈，可有效去除水中有機物。 | 1年 |
| Pyrogard UF膜 | 超過濾膜組5000MWCO，可有效去除水中內毒素，分解性酵素及膠體。 | 2年 |

※取水時之注意事項︰

1取水時請注意阻抗值是否會穩定在18.2M.cm。

2取水時請注意除了綠色指示燈以外，其它燈（黃燈及紅燈）是否也亮著，如有亮請進一步處理。

3取水時請注意顯示幕上提示的訊息是否一直未處理。

4取水時請注意是否有漏水問題。

5如發現無法製水時，請先確認RO儲水槽中是否有水可用/進水閥是否被關/空氣卡在Millipak40上/系統是否開到PRE-OPERATE狀態/系統的紅色指示燈是否有亮等，如有上述情況發生請立即與MILLIPORE維修工程師連絡。                            Version 2 (96) – May 2003